- 1、一体化设计，配备便携把手，移动方便；

- 2、彩色液晶触控屏≥12英寸，显示通道≥15；

- 3、全中文操作系统，触摸屏设计，可手写输入病人姓名；

- 4、支持测量参数： ECG，呼吸，SpO2，NIBP，IBP，体温，心排量，CO2（主流法），Flow/Paw，BIS，EEG,麻醉气体（CO2，O2，N2O，麻醉剂），TOF,MV,CCO,tcPO2,tcPCO2。

- 5、心电监护

5.1、支持3、6、10导联电极心电监护；

5.2、心率计数范围：0, 15到300次/分钟，心率计算方法：平均和瞬时法；

5.3、具备心律失常基本模式和扩展模式，在扩展模式下支持23种心律失常分析；

5.4、波形显示增益选择：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动；

6、血氧饱和度监护

6.1、显示更新周期：每3秒或当报警产生时

6.2、波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动

6.3、同步音可选脉搏音

6.4、血氧饱和度探头可水洗、浸泡消毒

6.5、可在主画面上显示PI灌注指数，SQI（信号质量）条形图；

7、无创血压NIBP

7.1、监测方法：振荡法，可选升压模式和常规模式；

7.2、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式；

7.3、检测模式：自动（定时）、手动、连续、PWTT自动触发模式和腰麻模式，支持静脉穿刺辅助模式；

7.4、定时测量模式下可选择整时和定时方式；

8、有创血压

8.1、检测范围：-50到300mmHg

8.2、血压显示更新周期：每3秒或报警产生时

8.3、同步音可选有创血压脉率

8.4、标准配置2个有创血压接口，可同时实现双导有创血压和双体温检测； 支持最高6通道有创血压监测；

8.5、支持收缩压变异（SPV）和脉搏压变异（PPV）分析；

8.6、可使用自动ET模式计算平均CVP；

9、温度

9.1、测量范围0到45℃

9.2、标准配置两导温度监护接口，连接温度传感器即可使用；

10、内置心排量监护分析模块，选配心排量缆线即可检测心排量，测量方法：热稀释法

11、主流呼吸末CO2监护

11.1、内置呼吸末CO2分析模块，选配探头即可检测患者（含新生儿）的呼吸末；

11.2、预热时间：≤5秒，响应时间：≤120ms

11.3、呼吸频率计数范围：0到150次/分钟

11.4、内置主流呼吸末模块，选配主流探头后可支持插管病人和非插管病人的呼吸末监护；

11.5、可设置最大呼吸末二氧化碳测定值的保持时间；

12、可升级BIS（脑电双频指数）监护功能；

13、支持至少72小时5导波形的存储和回顾；

14、支持报警历史的回顾，心律失常片段波形的回顾，生命体征列表以及全部参数的72小时趋势图；

15、配备有储备电池

16、需与现有的中心监护系统相匹配