医用吊塔参数

1、采用高强度工业航空铝合金。一次性模具挤压拉伸化生产，流线型造型，实用美观；

2、表面采用进口材料喷塑处理防腐性能优、易清洗

3、悬臂配置刹车定位，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，确保24小时设备无漂移，方便使用，定位准确。

4、悬臂活动旋转半径总长900mm、自带固定限位装置，任意锁止或旋转。倾斜式电动升降500mm。

5、采用知名品牌气体终端，接口颜色及形状不同，具有防接错功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，（符合国家医药行业标准并提供国家级第三方检测YY0801.1-2010/ISO9170-1）

6、气体终端插拔使用次数20000次以上，能带气维修；（提供插拔次数第三方检测报告）

7、立柱式多功能吊箱柱1套（高强度6065铝合金型材）：旋转角度≤340°，配置制动定位系统，箱体模块化设计的原则，设有排气孔。吊柱式箱体，长度≥800mm，多边形箱体结构设计，自带固定限位装置，任意锁止或旋转。

8、仪器平台采用高强度铝合金材料一次性成型，非拼成，仪器平台：2层，每只平台承载≥20公斤，上层边缘加装国际标准设备导轨，高度可调节，采用10*25mm国际标准边轨围护；圆角防撞设计；自吸式抽屉1个；

- 9、气体终端：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个；配置接头。气体终端，可连接插拔2万次以上无故障，气体接口带三状态（通、断、拔），能带气维修，不同种类气体终端颜色、形状不同，防误操作，具有standby（原待位接通状态）功能。

10、万用电气3孔插座：8个（220V、10A），知名品牌；

11、网络通讯接口RJ45 1个；

12、等电位接地端子: 2个；

13、双关节旋转不锈钢可调输液架1个、输液泵架1个。

14、表面处理采用一级工业环保涂料；吸顶式安装，安装盘1块、装饰罩1副

配置清单

| 序号 | 名 称 |  | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底座 |  | 1 |  |
| 2 | 横臂 |  | 2 |  |
| 3 | 箱体 |  | 1 |  |
| 4 | 高档托盘 |  | 2 |  |
| 5 | 电源插座 |  | 8 |  |
| 6 | 网络接口 |  | 1 |  |
| 7 | 通讯接口 |  | 1 |  |
| 8 | 接地端子 |  | 2 |  |
| 9 | 气体接口 | 氧气 | 2 | 标准国标，可选德标终端 |
|  |  | 负压吸引 | 2 |  |
|  |  | 压缩空气 | 2 |  |
| 10 | 内六角扳手 | S=5 S=4 | 各1 |  |
| 11 | 抽屉 |  | 1 |  |
| 12 | 输液杆架 |  | 1 |  |
| 13 | 合格证 |  | 1 |  |
| 14 | 输液泵站 |  | 1 |  |
| 15 | 使用说明书 |  | 1 |  |
| 16 | 产品保修卡 |  | 1 |  |