手动聚焦手术无影灯
1、灯头采用圆盘式造型，灯盘及把手一体成型，符合手术室层流要求标准。
2、采用LED冷光源。使用寿命≥50000小时。
3、医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。
4、色温≥3000K。
5、双头无影灯，母灯灯珠≥60颗，子灯灯珠≥45颗。母灯灯头直径≥70cm，子灯灯头直径≥50cm。
6、★采用弹簧臂，灯臂关节数≥6个。关节臂配备触摸控制面板，具备亮度提示和调节功能。（提供彩页证明）
7、洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受≥130°高温高压蒸汽灭菌。
8、母灯最大光照强度≥120,000LUX，子灯最大光照强度≥80,000LUX 。
9、聚焦光柱≥100CM。
10、色彩还原指数（ra）≥80。
11、配备光斑调节功能，旋转手柄调节光斑大小，照度不随光斑大小改变而变化。
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