**医用创口冲洗机参数要求**

1. 清水冲洗功能：

使用压力可调的清水冲洗伤口。

1. 清水冲洗加热功能：

使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。

1. 清洗液冲洗功能：

使用清洗液冲洗喷洒伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。

1. 交替冲洗功能：

清水冲洗和清洗液冲洗及无菌冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。

1. 打印功能：

打印创口冲洗记录单。

1. 可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度；
2. 手柄上有压力调节按键和暂停冲洗按键，方便用户操作。
3. 清水冲洗性能指标
   1. 清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min。
   2. 清水最大流量时扬程大于1600mm,清水最小流量时,扬程大于100mm。
   3. 清水出水温升大于20℃。
   4. 清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调，调节精度±3 ℃。
4. 清洗液冲洗性能指标
   1. 清洗液流量大于100 ml/min。
   2. 清洗液扬程大于800mm。

**医用药品冷藏柜参数**

名称：医用药品冷藏柜

容量：有效容积大于750L

尺寸：长800mm-1500mm，宽500mm-800mm，高1500-2100mm.

电源：AC220V±10% 50±1Hz

温度监控：温湿度数字显示，温度可调节至 2℃ ～ 8℃（设定的恒温温度波动幅度≤±2℃）具有测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测

湿度控制：35％-75％

制冷方式：风冷

噪音：整机噪声≤55DB

报警功能: 具有高温报警、低温报警、断电报警、温度传感器异常、断路器等报警功能

多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间

其他：符合新版GSP《药品经营质量管理规范》要求，数据储存，化霜功能，冰箱自带门锁，内设照明灯，柜内试剂一目了然。