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	1、采用高强度工业航空铝合金。一次性模具挤压拉伸化生产，流线型造型，实用美观；

	2、表面采用进口材料喷塑处理防腐性能优、易清洗

	3、悬臂配置刹车定位，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，确保24小时设备无漂移，方便使用，定位准确。

	4、悬臂活动旋转半径总长900mm、自带固定限位装置，任意锁止或旋转。倾斜式电动升降500mm。

	5、采用知名品牌气体终端，接口颜色及形状不同，具有防接错功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，（符合国家医药行业标准并提供国家级第三方检测YY0801.1-2010/ISO9170-1）

	6、气体终端插拔使用次数20000次以上，能带气维修；（提供插拔次数第三方检测报告）

	7、立柱式多功能吊箱柱1套（高强度6065铝合金型材）：旋转角度≤340°，配置制动定位系统，箱体模块化设计的原则，设有排气孔。吊柱式箱体，长度≥800mm，多边形箱体结构设计，自带固定限位装置，任意锁止或旋转。

	8、仪器平台采用高强度铝合金材料一次性成型，非拼成，仪器平台：2层，每只平台承载≥20公斤，上层边缘加装国际标准设备导轨，高度可调节，采用10*25mm国际标准边轨围护；圆角防撞设计；自吸式抽屉1个；

	9、气体终端：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个；配置接头。气体终端，可连接插拔2万次以上无故障，气体接口带三状态（通、断、拔），能带气维修，不同种类气体终端颜色、形状不同，防误操作，具有standby（原待位接通状态）功能。

	10、万用电气3孔插座：8个（220V、10A），知名品牌；

	11、网络通讯接口RJ45 1个；

	12、等电位接地端子: 2个；

	13、双关节旋转不锈钢可调输液架1个、输液泵架1个。

	14、表面处理采用一级工业环保涂料；吸顶式安装，安装盘1块、装饰罩1副



配置清单
	序号
	名   称
	数   量
	备 注

	1
	底座
	1
	

	2
	横臂
	2
	

	3
	箱体
	1
	

	4
	高档托盘
	2
	

	5
	电源插座
	8
	

	6
	网络接口
	1
	

	7
	通讯接口
	1
	

	8
	接地端子
	2
	

	9
	气体接口
	氧气
	2
	标准国标，可选德标终端

	
	
	负压吸引
	2
	

	
	
	压缩空气
	2
	

	10
	内六角扳手
	S=5
S=4
	各1
	

	11
	抽屉
	1
	

	12
	输液杆架
	1
	

	13
	合格证
	1
	

	14
		输液泵站
	1
	

	15
	使用说明书
	1
	

	16
	产品保修卡
	1
	




