电磁场治疗仪参数

- 适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。

- 单路电疗输出通道，单路磁疗输出通道；电、磁通道独立调节。

- 彩色显示屏，飞梭调节旋钮，具备界面锁定功能。

- 磁疗耦合器两端可自由调节宽度，不受治疗部位形状大小限制。

- 具有四种磁疗治疗模式。两种磁场分布模式：聚焦模式和顺磁模式。

- 具有磁场强度可调功能：5-30mT范围内可调。结合四种固定磁场频率：10Hz、40Hz、80Hz、100Hz，不同模式磁场频率特定输出。

- 磁场强度限值在安全空间范围内。

- 磁疗可适用于含有金属内固定患者的治疗，不会产生内生热。

- *具有四种电疗模式，适用于减轻肿胀、缓解疼痛，促进骨折愈合，兴奋神经肌肉，对骨折各期精准治疗。

- 基频调节范围2k~5kHz,差频调节范围1~150Hz。

- 电疗峰值强度0-140mA，连续可调。

- 具有开路和短路提示功能，界面显示相应通道开路错误，并有蜂鸣提示。

- 输出电流电压显示，飞梭调节锁定。显示 A、B 两组电疗输出。A、B 两组电极的输出强度可以同步亦可异步调节。

- 治疗时间不低于60min，连续可调。