吞咽神经和肌肉电刺激仪

技术参数：

- 设备要求便携；

- ★仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗，矩形电极片用于训练；

- 液晶屏显示，屏幕尺寸：114mm*64mm

- 输出电参数：

a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±2mA

b) 主电极开路输出电压：≤150V

- ★需具有四种输出模式：成人连续模式、儿童交替模式、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式：

5.1.成人连续模式

脉冲宽度：100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

5.2.儿童交替模式

脉冲宽度：100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

持续时间：≥1s

5.3手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调

5.4.自动触发模式脉冲宽度：脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s；

6.★脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。（需提供相关证明文件）

7.时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%

8.设备连续工作时间大于8h

9.★产品需取得计算机软件著作权。（可提供相关证书）