充气式温毯机及温毯招标参数

一 、用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。

配置：包含充气式动力升温仪主机 (包括机身,软管,数据线) 一套。

二 、充气式温毯机技术参数：

- 采用充气式加温方式

- ★运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档

  - 室温档：可作为病人降温策略的有益补充。

  - 低档：32℃（+/-1.5℃）

  - 中档：38℃（+/-1.5℃）

  - 高档：43℃（+/-1.5℃）

- 风速:具备两档气流，高速≥48CFM，低速≥41CFM，

- ★过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米

- 温度感应器≥三个（设备连接软管处一个，出风口两个），可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

- ★保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。

- ★保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀.

- ★垫毯：垫毯系列产品的独特设计不会对医护人员的操作造成任何阻碍，可提供适用于所有手术类型的毯子。有特殊设计的截石位毯型、并有无菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的无菌手术。

- 升温毯不含乳胶，符合美国消费者产品安全委员会（CPSC）阻燃性要求I类标准，材质柔软可透X射线。

- 噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝

- 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护

- 安全：

12.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节

12.2 校准：使用检测包直接在前面板调节

12.3安全系统：图示及报警提示音功能。

12.4★能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。

- 三、可配置包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等。

- 运用中央汇管技术，提升保温毯所有位置的热量传递效率。

- 出气孔细小且分布密集，提升热对流效果。

- 配有漏液孔，减少升温毯的液体积存。

- 配有两个可重复密封的软管连接口，易于升温仪在手术过程中改变摆放位置

- 保温毯头部位置可拆卸，方便俯卧、仰卧、侧卧位等不同体位手术操作。

- 保温毯两侧配有预切线，方便病人固定或手臂摆放

- 含透明帘布，便于观察及热量捕集。