双通道有创压监护仪参数

*1、彩色液晶触控屏≥12英寸，波形显示通道≥14通道:

2、全中文操作系统，触摸屏设计，可手写输入病人姓名:

3、支持测量参数:ECG，呼吸，SpO2，NIBP，IBP，体温，心排量，CO2,(主流法)，Flow/Paw,BIS, EEG,麻醉气体(CO2,02，N20，麻醉剂)，TOF,MV,CC0,tcPO2,tcPCO2.

4、每台标配接口支持双通道有创压参数测量

5、心电监护

5.1、支持3、6、10导联电极心电监护;

5.2、标配高精度心电分析算法，QRS检测精度及灵敏度通过AHA数据库精度≥99.8%(提供文件证明)

5.3、波形显示增益选择:X1/4,X1/2,X1,X2,X4,或者自动;

5.4、标配12导联 ECG接口,内置进口12导心电分析软件，支持12导联ST段分析及12导心电分析报告输出，支持6大类心电病例，240种病例模型的分析；

6、无创血压NIBP

*6.1、监测方法:标配快速升压模式和常规模式；

6.2、压力显示范围:0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式:

6.3、检测模式:自动(定时)、手动、连续、PWTT自动触发模式和腰麻模式，支持静脉穿刺辅助模式;

6.4、定时测量模式下可选择整时和定时方式；

7、有创血压

7.1、同步音可选有创血压脉率

7.2、标准配置2个有创血压接口，可实现双通道有创血压和双体温同时监测:支持≥6通道有创血压同时监测；

7.3、支持收缩压变异(SPV)和脉搏压变异(PPV)分析:*7.4、可使用自动ET模式计算平均 CVP；

7.5、每台标配2条有创血压连接线

8、心排量监测:监护内置心排量监护接口

9、主流呼吸末CO2监护

9.1、监护内置主流呼吸末接口，配置主流探头后可支持插管病人、非插管病人、新生儿的呼吸末监护；

9.2、预热时间:≤5秒,响应时间:≤120ms

9.3、呼吸频率计数范围:0到150次/分钟

9.4、可设置最大呼吸末二氧化碳测定值的保持时间:*10、可升级EEG脑电监护功能，支持8通道脑电监护;11、持至少72小时5导全息波形的存储和回顾；

12、标配视频输出接口，可连接外接显示屏，支持主副屏操作模式13、标配网口及HL7协议，支持连接手麻系统

