全自动血型分析仪参数

一、技术参数

	1.
	★用途：
	全自动完成ABO血型鉴定(正定型)、ABO血型鉴定(反定型)、Rh血型鉴定、交叉配血、抗体筛查测试、Rh血型抗原等实验。从样品扫描、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预。

	2.
	适用卡型：
	6-8孔微柱凝胶卡。

	3.
	处理速度：
	自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥42卡/小时。

	4.
	工作模式：
	循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可自定义每个标本的检测项目，可对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血、Rh分型等检测项目。

	5.
	机械臂：
	≥2个独立的机械臂，实验中两个机械臂同步运行，并列加样和移卡。

	6
	加样通道：
	≥2个加样通道，液体置换加样原理。

	7
	液体探测：
	所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。

	8.
	加样精度：
	加样量
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±2%



	9.
	机械抓手：
	≥1个独立的抓手机械臂。

	10.
	标本位：
	≥96个，原始标本试管上机。

	11.
	标本稀释：
	使用≥96孔深孔板稀释标本。

	12.
	新卡位：
	可一次性放置待检新卡≥48张。

	13.
	试剂位：
	≥10个血型试剂位，采用回转式自动混匀；另有≥2个盐水试剂瓶。

	14.
	孵育器：
	≥24卡位孵育器，37℃恒温；孵育区域工作时全部密封。孵育器与离心机须为2个独立的模块，不可共用在同一模块上。

	15．
	离心机： 
	每台离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min。

	16．
	判读系统：
	高分辨率彩色判读，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存。

	17.
	标本条码扫描：
	标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式条码扫描枪。

	18.
	凝胶卡条码扫描仪：
	凝胶卡条码扫描仪≥1个，通过扫描凝胶卡上条码自动识别血型卡类型，避免凝胶卡错用。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块，不可共用。

	19.
	安全和报警：
	具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能。

	20.
	使用期限：
	设备使用期限≥6年，需提供投标产品的铭牌为证。

	21.
	★软件：
	全中文软件操作界面，有匹配的数据库，可以与医院管理系统对接，实现双向通讯。

	22.
	工作环境：
	温度15℃-32℃；湿度30%-80%。


★二、资质认证：通过NMPA（CFDA）认证。

★三、所有配套耗必须在河南省医药集中采购平台进行网采，提供ABO+RhD血型正定型卡、抗人球蛋白卡、Rh抗原分型（CcEe）、ABO血型正反定型及RhD血型卡的集采平台网页截图，及每人份价格。
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