技术参数

- 1.基本配置：高端CT一台，球管、探测器，检查床，原厂后处理工作站，人工智能辅助诊断系统，高压注射器，图文报告工作站，医用显示器，标准影像工作台，空气消毒机，主机及后处理UPS，防护用品，冷光观片灯，投影仪等。

- 2.参数要求：

| *1 | 硬件平台 | 要求投标产品的核心硬件：球管、探测器、高压发生器等核心部件均为同一品牌生产。 |
| --- | --- | --- |
| 一 | CT系统 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| *1.1 | 机架孔径 | ≥80cm |
| 1.2 | 机架控制面板 | ≥4个 |
| 1.3 | 机架冷却方式 | 水冷或风冷 |
| 1.4 | 无接触静音滑环 | 具备 |
| 2 | X线部分 |  |
| 2.1 | X线球管 | 具备 |
| 2.1.1 | 球管设计 | 液态金属轴承球管 |
| *2.1.3 | 阳极等效热容量 | ≥30MHU |
| *2.1.4 | 球管靶面最大散热率 | ≥1690kHU/min |
| 2.1.5 | 双平板阴极电子发射器 | 具备（提供datasheet技术证明） |
| 2.1.6 | 数字化磁场焦点控制 | 具备（提供datasheet技术证明） |
| 2.1.7 | 球管焦点个数 | ≥3个 |
| 2.1.8 | 小焦点 | ≤1.0mm×0.7mm |
| 2.1.9 | 大焦点 | ≤1.8mm×1.5mm |
| 2.1.10 | 单球管支持电压瞬时切换功能 | 具备在高压140KV和低压80KV进行瞬时切换能力 |
| 2.1.11 | 单球管电压切换周期 | ≤0.25ms |
| 2.1.12 | 单球管支持电流瞬时切换功能 | 具备 |
| 2.1.13 | 单球管电流切换周期 | ≤0.25ms |
| 2.1.14 | 单球管支持电压电流同步瞬时切换功能 | 具备 |
| 2.1.15 | 单球管提供高电压低电流和低电压高电流匹配功能 | 具备 |
| 2.1.16 | 高频逆变式高压发生器 | 具备 |
| *2.2.1 | 最大功率（非等效） | ＞100kW |
| *2.2.2 | 单球管最高输出管电流（非等效） | ≥1200mA |
| 2.2.3 | 最低输出管电流 | ≤10mA |
| 2.2.4 | 最高输出管电压 | ≥140kV |
| 2.2.5 | 最低输出管电压 | ≤70kV |
| 2.2.6 | 输出管电压档位 | ≥5档 |
| 2.2.7 | 高压发生器提供电压、电流同步瞬时切换功能 | 具备 |
| 3 | 探测器 |  |
| 3.1 | 探测器类型 | 提供最新型探测器 |
| *3.2 | 探测器排数 | ≥256排或双源96排探测器 |
| 3.3 | 轴扫探测器每圈采集层数 | ≥512层 |
| 3.4 | 单圈轴位扫描覆盖范围 | ≥16cm |
| *3.5 | 每组探测器在等中心线覆盖的Z轴准直宽度 | ≥16cm |
| 3.6 | 轴扫探测器可使用最大宽度 | ≥16cm |
| 3.7 | 螺旋扫探测器可使用最大宽度 | ≥8cm |
| *3.8 | 每排探测器物理单元个数 | ≥800个 |
| *3.9 | 探测器物理总数 | ≥210000个 |
| 3.10 | 3D准直器 | 配备 |
| 3.11 | 探测器数据采集系统(DAS) | 具备 |
| 3.12 | 探测器数据采集系统(DAS)每秒数据采样率 | ≥8000Hz |
| 4 | 检查床 |  |
| 4.1 | 最大扫描范围（螺扫时） | ≥185cm |
| 4.2 | 定位精度 | ≤±0.25mm |
| 4.3 | 最大载重量 | ≥200kg |
| 4.4 | 检查床水平移动最大速度 | ≥200mm/s |
| 4.5 | 检查床可扫描水平范围(带头托) | ≥200cm |
| 4.6 | 检查床垂直升降最高点 | ≥100cm |
| 5 | 扫描参数 |  |
| 5.1 | 常规扫描 | 具备 |
| 5.1.1 | 动态电影扫描范围 | ≥16cm |
| 5.1.2 | 16cm全脑覆盖的连续扫描 | 具备 |
| 5.1.3 | 单心跳冠脉扫描最大成像层数 | ≥512层 |
| 5.1.4 | 心脏扫描智能准直宽度选取 | 具备 |
| 5.1.5 | 探测器可选宽度 | ≥5档 |
| 5.1.6 | 覆盖全心心肌灌注功能 | 具备 |
| 5.1.7 | 轴扫和螺旋融合扫描功能 | 具备，可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描 |
| 5.1.8 | 轴扫切换至螺旋扫描的切换时间 | ≤3s |
| 5.1.9 | 最短扫描时间(360°) | ≤0.28s |
| 5.1.10 | 机架旋转360°转速可选档位 | ≥8档 |
| 5.1.11 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 5.1.12 | 最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |
| 5.1.13 | 一次连续螺旋扫描能力 | ≥60秒 |
| 5.1.14 | 3D自动毫安调节技术 | 具备 |
| 5.1.15 | 图像重建矩阵 | 512×512 |
| 5.1.16 | 图像显示矩阵 | 1024×1024 |
| 5.1.17 | 单心跳冠脉扫描采集的数据可用于完整冠脉成像及心功能分析 | 具备 |
| 5.1.18 | 单个心动周期内实现冠脉成像功能 | 具备 |
| 5.1.19 | 时间分辨率 | ≤25ms |
| 5.2 | 低剂量方案 | 具备 |
| 5.2.1 | 自动曝光控制 | 具备 |
| 5.2.2 | 三维剂量调节 | 具备 |
| 5.2.3 | 敏感器官保护功能 | 具备（提供datasheet技术证明） |
| 5.2.4 | 70kV扫描模式 | 具备 |
| 5.2.5 | 儿童协议 | 具备（提供datasheet技术证明） |
| 5.2.6 | 自动对身体不同部位进行射线滤过调整 | 具备 |
| 5.2.7 | 剂量提示和剂量预警 | 具备 |
| 5.2.8 | 提供自动的剂量计算、显示和报告 | 具备 |
| 5.2.9 | 提供降剂量重建算法 | 具备 |
| 6 | 分辨率 |  |
| 6.1 | 高对比度空间分辨率 | ≤0.23mm |
| 6.2 | 空间分辨率(标准模式下) | ≥21.0Lp/cm |
| 7 | 主控系统平台 |  |
| 7.1 | 主频 | ≥8*3.0GHz |
| 7.2 | 内存 | ≥64 GB |
| 7.3 | 存储容量 | ≥3.5 TB |
| 7.4 | 图像存储量 | ≥2,000,000幅（512X512不压缩） |
| 7.5 | 图像重建速度（FBP） | ≥65fps |
| 7.6 | 图像重建速度（迭代） | ≥25fps |
| 7.7 | 平面显示器尺寸 | ≥24英寸 |
| 7.8 | 液晶平面显示器个数 | ≥2 个 |
| 7.9 | 平面显示器分辨率 | ≥1920*1200 |
| 7.10 | 一体化USB3.0外置硬盘接口 | 具备 |
| 7.11 | 用户操作界面 | 图文可视化操作界面 |
| 7.12 | 具备多窗口多任务处理功能 | 具备 |
| 7.13 | 可同时进行操作的病人扫描数量 | ≥3个 |
| 7.14 | 扫描序列的关键词高级搜素功能 | 具备 |
| 7.15 | 并行重建功能 | 并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫方案中预置和完成不同算法的重建任务 |
| 7.16 | 同步并行处理功能 | 扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 7.17 | 双向交流系统 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令 |
| 7.18 | DICOM3.0 | 提供DICOM3.0激光相机接口（传输/接收/打印/存档/查询/工作表等） |
| 7.19 | 图像多点自动实时传送 | 要求同时实时传送至多个工作站和PACS |
| 8 | 高级独立三维图像处理工作站平台 |  |
| 8.1 | 工作站数量 | 1套 |
| 8.2 | 主频 | 6核*3.7Ghz |
| 8.3 | 内存 | 64G |
| 8.4 | 存储容量 | 1024GB |
| 8.5 | 监视器 | 19"LCD高分辨率彩显，2台 |
| 8.6 | 所有接口 | DICOM3.0，与主机一致 |
| 8.7 | 网卡连接 | 具备 |
| 8.8 | 彩色打印接口 | 具备 |
| 8.9 | 工作站图像信息智能搜索平台 | 具备，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像 |
| 8.10 | 多任务自动处理 | 具备，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理 |
| 8.11 | 放射科信息管理系统自动连接功能 | 具备 |
| 9 | 临床应用软件 |  |
| 9.1 | 图像分析工具 | 具备 |
| 9.2 | 图像二维分析系统 | 具备 |
| 9.3 | 图像三维分析系统 | 具备 |
| 9.4 | 自动轮廓勾画 | 具备 |
| 9.5 | 序列对比工具 | 具备 |
| 9.6 | 动态三维分析工具 | 具备 |
| 9.7 | 曲面重建感兴趣区放置工具 | 具备 |
| 9.8 | 多期相融合分析技术 | 具备 |
| 9.9 | 电影模式工具 | 具备 |
| 9.10 | 透明重建工具 | 具备 |
| 9.11 | 多元三维处理工具 | 具备 |
| 9.12 | 表面重建工具 | 具备 |
| 9.13 | 直接三维兼容工具 | 具备 |
| 9.14 | 三维内窥镜分析工具 | 具备 |
| 9.15 | 智能自动中心飞行工具 | 具备 |
| 9.16 | 鱼眼模式分析工具 | 具备 |
| 9.17 | 管腔模式分析工具 | 具备 |
| 9.18 | 自动割手术刀模式 | 具备 |
| 10 | 心脏解剖结构分析诊疗平台 |  |
| 10.1 | 钙化积分软件 | 具备 |
| 10.2 | 零键式心脏工作流程 | 具备 |
| 10.2.1 | 心脏全自动分析 | 具备 |
| 10.2.2 | 冠状动脉树自动提取 | 具备 |
| 10.2.3 | 冠状动脉名称自动标识 | 具备 |
| 10.2.4 | 冠状动脉长度 | 具备 |
| 10.2.5 | 冠脉横断面积测量 | 具备 |
| 10.2.6 | 冠脉狭窄度测量 | 具备 |
| 10.2.7 | 冠脉官腔体积测量 | 具备 |
| 10.2.8 | 冠脉平均直径测量 | 具备 |
| 10.2.9 | 冠状斑块彩色编码定性分析 | 具备 |
| 10.2.10 | 冠脉斑块体积定量分析 | 具备 |
| 10.2.11 | 冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划 | 具备 |
| 10.2.12 | 类血管内超声功能 | 具备 |
| 10.2.13 | 多期相重建 | 具备 |
| 10.2.14 | 心脏彩色透明显示 | 具备 |
| 10.2.15 | 心导管介入式显示 | 具备 |
| 10.2.16 | 心脏主动脉瓣膜、二尖瓣运动分析 | 具备 |
| 11 | 心功能分析诊疗平台 |  |
| 11.1 | 自动探测心腔 | 具备 |
| 11.2 | 自动测量射血分数 | 具备 |
| 11.3 | 自动心肌功能分析 | 具备 |
| 12 | 动态心肌灌注评估及TAVI术前规划 |  |
| 12.1 | 心肌灌注分析 | 具备 |
| 12.1.1 | 心脏重构 | 具备，图像自动定位、识别并呈短轴位和长轴位视图 |
| 12.1.2 | 心脏自动分段 | 具备，定义瓣膜平面和心脏顶点。然后，软件将计算心内膜和心外膜边界，并提供心肌的17个分段的地图，以及每个分段的图形视图 |
| 12.1.3 | 心脏组织定量数据 | 具备，用彩色信息和牛眼图产生血流量、血容量、平均增加斜率和平均通过时间等定量数据 |
| 12.2 | TAVI/TAVR术前规划 | 具备 |
| 12.2.1 | 主动脉分析及自动分段 | 具备 |
| 12.2.2 | 瓣膜界定工具 | 具备 |
| 12.2.3 | 瓣膜平面自动检测 | 具备 |
| 12.2.4 | 主动脉环轮廓测量工具 | 具备 |
| 13 | 全自动血管分析诊疗平台 |  |
| 13.1 | 自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量 | 具备 |
| 13.2 | 自动探查血管中轴 | 具备 |
| 13.3 | 快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横，纵，斜截面图象 | 具备 |
| 13.4 | 可以在两个主要血管之间添加分支改善血管中轴循迹 | 具备 |
| 13.5 | 编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息 | 具备 |
| 13.6 | 管腔曲面重建成像 | 具备 |
| 13.7 | 最佳纵轴重建成像 | 具备 |
| 13.8 | 对操作者选定血管节段进行定性和定量分析，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径） | 具备 |
| 13.9 | 通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像 | 具备 |
| 13.10 | 对血栓进行自动检测和分析 | 具备 |
| 14 | 全息仿生及影像实体转化平台 |  |
| 14.1 | 全息仿生成像 | 具备 |
| 14.1.1 | 高分辨率实时渲染 | 具备 |
| 14.1.2 | 多体积渲染模型融合 | 具备 |
| 14.1.3 | 影像阈值独立调整 | 具备 |
| 15 | 全身综合高级分析诊疗平台 |  |
| 15.1 | 一键去骨技术 | 具备 |
| 15.2 | 尿路造影技术 | 具备 |
| 15.3 | 头颈部CTA同步数字减影技术 | 具备 |
| 15.4 | 脑出血测量工具 | 具备 |
| 15.5 | 脑表面积分分析 | 具备 |
| 15.6 | 腹部诊断软件包 | 具备 |
| 15.7 | 肝脏多期相融合技术 | 具备 |
| 15.8 | 肝体积测量工具 | 具备 |
| 15.9 | 腹腔脂肪测量软件 | 具备 |
| 15.10 | 骨科软件包 | 具备 |
| 15.11 | 骨骼内固定支架透视技术 | 具备 |
| 15.12 | 骨科畸形矫正评估 | 具备 |
| 15.13 | 内耳多功能成像技术 | 具备 |
| 15.14 | 全景齿科成像 | 具备 |
| 15.15 | 高级融合软件包 | 具备 |
| 16 | 全身肿瘤评估及灌注分析诊疗平台 |  |
| 16.1 | 高级肝脏分析软件包 | 具备 |
| 16.1.1 | 肝分割 | 具备 |
| 16.1.2 | 肝病变分割 | 具备 |
| 16.1.3 | 肝脏和肝叶分段 | 具备 |
| 16.1.4 | 肿瘤负荷计算分析 | 具备 |
| 16.1.5 | 随访检查功能 | 具备 |
| 16.2 | 4D高级灌注软件 | 具备 |
| 16.2.1 | 通用灌注分析参数 | 具备 |
| 16.2.2 | 自动分析血容量 | 具备 |
| 16.2.3 | 自动分析血流量 | 具备 |
| 16.2.4 | 自动分析平均通过时间 | 具备 |
| 16.2.5 | 自动分析毛细血管表面渗透性 | 具备 |
| 16.2.6 | 自动分析对比剂到达时间 | 具备 |
| 16.2.7 | 灌注模板 | 具备 |
| 16.2.8 | 标准灌注模板 | 具备 |
| 16.2.9 | 脑卒中灌注模板 | 具备 |
| 16.2.10 | 脑卒中全自动灌注模板 | 具备 |
| 16.2.11 | 脑肿瘤灌注模板 | 具备 |
| 16.2.12 | 脑肿瘤全自动灌注模板 | 具备 |
| 16.2.13 | 体部肿瘤灌注模板 | 具备 |
| 16.2.14 | 肝肿瘤灌注模板 | 具备 |
| 16.2.15 | 胰腺灌注模板 | 具备 |
| 16.2.16 | 前列腺灌注模板肾 | 具备 |
| 16.2.17 | 脾脏灌注模板 | 具备 |
| 16.2.18 | 软组织灌注模板 | 具备 |
| 16.2.19 | 骨灌注模板 | 具备 |
| 17 | 高级神经诊疗平台 |  |
| 17.1 | 缺血性卒中诊疗分析软件 | 具备 |
| 17.1.1 | 工作流程线性优化 | 具备 |
| 17.1.2 | 侧枝血管查看分析 | 具备 |
| 17.1.3 | 颜色编码分析 | 具备 |
| 17.2 | 脑血肿及动脉瘤诊疗分析软件 | 具备 |
| 17.2.1 | 血肿工具 | 具备 |
| 17.2.2 | 血肿分段分析 | 具备 |
| 17.2.3 | 动脉瘤工具及评估分析 | 具备 |
| 17.2.4 | 动脉瘤检测 | 具备 |
| 18 | 高级骨关节分析诊疗平台 |  |
| 18.1 | 高精度脊柱自动识别与标记 | 具备 |
| 18.2 | 在5秒内标记椎骨 | 具备 |
| 18.3 | 脊柱自动生成曲线重新格式化 | 具备 |
| 18.4 | 多工作流程和多检查类型访问：创伤、肿瘤学、专用脊柱、一般成像 | 具备 |
| 19 | 肺部呼吸系统分析诊疗平台 |  |
| 19.1 | 肺结节分析软件 | 具备 |
| 19.1.1 | 自动肺组织提取重建 | 具备 |
| 19.1.2 | 自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶 | 具备 |
| 19.1.3 | 定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间 | 具备 |
| 19.2 | 全自动呼吸系统软件 | 具备 |
| 19.2.1 | 全自动肺叶及气道自动分离技术 | 具备 |
| 19.2.2 | 全自动气道壁和管腔内外壁的直径测量 | 具备 |
| 19.2.3 | 全自动肺气肿分析 | 具备 |
| 20 | 全自动结肠分析诊疗平台 |  |
| 20.1 | 自动结肠提取 | 具备 |
| 20.2 | 结肠中心线跟踪技术 | 具备 |
| 20.3 | 全结肠内镜电影 | 具备 |
| 20.4 | 自动去小肠功能 | 具备 |
| 20.5 | 360°结肠平铺 | 具备 |
| 20.6 | 全自动高分辨率内镜飞行 | 具备 |
| 20.7 | 虚拟活检 | 具备 |
| 20.8 | 仰卧位、俯卧位 息肉自动定位 | 具备 |
| 20.9 | 自动清除含对比剂标记的粪便和液体（包括对比剂） | 具备 |
| 21 | 能谱容积分析诊疗平台 |  |
| 21.1 | 能谱扫描时单球管80KV/140KV高低压间瞬时切换周期 | ≤0.25ms |
| 21.2 | 最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV | ≥50cm |
| 21.3 | 能谱物质分离种类 | ≥10种 |
| 21.5 | 能谱物质拓展平台 | 具备 |
| 21.5.1 | 能谱物质数据库可按实际需求提供扩展性 | 具备 |
| 21.6 | 单能量图像分析平台 | 具备 |
| 21.6.1 | 单能量图像查看工具 | 具备 |
| 21.6.2 | 单能量图像比对功能 | 具备 |
| 21.6.3 | 最佳信噪比工具 | 具备 |
| 21.6.4 | 单能量血管成像工具 | 具备 |
| 21.6.5 | 单能量硬化效应消除工具 | 具备 |
| 21.6.6 | 能谱金属伪影消除工具 | 具备 |
| 21.6.7 | 能谱曲线归一化比对工具 | 具备 |
| 21.6.8 | 新物质标准衰减曲线添加功能 | 具备 |
| 21.7 | 基物质分析平台 | 具备 |
| 21.7.1 | 直方图分析 | 具备 |
| 21.7.2 | 能谱基物质比对功能 | 具备 |
| 21.7.3 | 新基物质添加功能 | 具备 |
| 21.7.4 | 能谱虚拟平扫功能 | 具备 |
| 21.7.5 | 能谱肺栓塞分析功能 | 具备 |
| 21.7.6 | 能谱骨密度分析功能 | 具备 |
| 21.7.7 | 能谱甲状腺摄碘能力分析功能 | 具备 |
| 21.8 | 有效原子序数分析平台 | 具备 |
| 21.8.1 | 有效原子序数数据库添加功能 | 具备 |
| 21.8.2 | 有效原子序数结石定性分析功能 | 具备 |
| 22 | 附件 | 具备 |
| 22.1 | 人工智能后处理工作站一套：配置肺结节、肋骨骨折、头颈及脑灌注处理软件各一套。 | 具备 |
| 23 | 其他 | 具备 |
| 23.1 | 机房为交钥匙工程（含机房、过道医生办公室装修、监控（4路）、大功率除湿机1台、电子储物柜、专用空调3台、防护、环评、预控评、电脑桌椅及复印机一体化打印机及负责连接医院信息系统等） | 具备 |
| 24 | 高压注射器一台产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 24.1 | 3个造影通道（2个造影剂 ，1个生理盐水） | 具备 |
| 24.2 | 注射时项≥40个 | 具备 |
| 25 | 图文报告工作站一套，双屏显示 | 具备 |
| 26 | 医用显示器（产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 26.1 | 3M医用显示器3台：尺寸≥21.3英寸，分辨率≥2048×1536，支持一键截屏，健康提醒功能 | 具备 |
| 26.2 | 6M医用显示器1台：分辨率≥3280×2048，尺寸≥30英寸，亮度≥1300 cd/m2 | 具备 |
| 27 | 标准医学影像工作台2套：规格1.5*0.75M，电动升降（产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 28 | 空气消毒机2台（移动和固定各一台） | 具备 |
| 29 | 主机及后处理工作站UPS≥30分钟 | 具备 |
| 30 | 防护用品：成人铅衣、铅毯各一套；铅帽、铅围脖、铅眼镜各三套；儿童防护用品一套。 | 具备 |
| 31 | 冷光3联可调光观片灯一个 | 具备 |
| 32 | 投影仪一套，符合影像教学使用 | 具备 |
| 33 | 医技护分批次进修学习 | 具备 |