一、项目概况

需求一览表

| 标段号 | 设备名称 | 数量（套） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磁共振成像系统 | 1 | 10000000 |
| 注：投标人投标报价超过标段最高限价的，其投标将被否决。 |  |  |  |

二、招标货物清单及技术要求

基本配置：磁共振成像系统一台，精密空调，水冷机，独立原厂后处理工作站，线圈及线圈柜子，原厂计算机操作台，双筒高压注射器，铁磁探测器，无磁轮椅、转运床；无磁干湿温度计、灭火器。无磁治疗车、输液架，医用显示器，标准医学影像工作台，磁兼容性紫外线消毒机，冷光三联可调光观片灯，投影仪等。

|  | 技术参数名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备先进性总体要求 |  |
| 1.1 | 投标机型技术先进性要求 | 为保证技术的先进性，各厂家需提供获得NMPA认证的高端1.5T磁共振机型 |
|  | 磁体系统 |  |
| 2.1 | 磁场强度 | 1.5T |
| 2.2 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.3 | 磁体稳定性 | ＜0.1 ppm /h |
| 2.4 | 磁场均匀度 |  |
| 2.4.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.01 ppm |
| 2.4.2 | 20 cm DSV | ≤ 0.05 ppm |
| 2.4.3 | 30 cm DSV | ≤ 0.2 ppm |
| 2.4.4 | 50 cm DSV | ≤ 6 ppm |
| 2.5 | 主磁场均匀度补偿技术 | 具备 |
| 2.6 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 +高阶匀场 |
| 2.7 | 磁体重量（含液氦） | ≤4500kg |
| 2.8 | 磁体长度（不含外壳） | ≤175cm |
| *2.9 | 磁体孔径 | ≥70cm |
| 2.10 | 磁体线圈冷却方式 | 液氦制冷 |
| 2.11 | 液氦消耗率（正常使用状态） | 0.0升/年 |
| 2.12 | 液氦容积 | ≤1500L |
| 2.13 | 冷头类型 | 4K冷头 |
| 2.14 | 5高斯线范围 | ≤2.5m×4m |
|  | 梯度系统 |  |
| 3.1 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 3.2 | 梯度冷却方式 | 水冷 |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值，非等效值） | ≥33 mT/m |
| *3.4 | 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值，非等效值） | ≥120 T/m/s |
|  | 射频系统 |  |
| *4.1 | 射频发射功率 | ≥18kW |
| *4.2 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥32 |
| 4.3 | 最高接收动态范围 | ≥160dB |
| 4.4 | 射频接收线圈及相关技术 |  |
| 4.4.1 | 原厂头颈联合线圈 | 具备，≥20单元 |
| 4.4.2 | 体部毯式相控阵线圈 (单片，非组合) | 具备，≥16单元 |
| 4.4.3 | 原厂脊柱相控阵线圈 (单片，非组合) | 具备，≥24单元 |
| 4.4.4 | 原厂大柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元 |
| 4.4.5 | 原厂小柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元 |
| 4.4.6 | 原厂线圈柜 | 提供 |
|  | 计算机系统 |  |
| 5.1 | 主控计算机 |  |
| 5.1.1 | 中央处理器 | 主频≥3.0GHz |
| 5.1.2 | 内存容量 | ≥32GB |
| 5.1.3 | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 5.1.4 | 图像存储容量（256×256） | ≥500万幅 |
| 5.1.5 | 显示器分辨率 | ≥1920 x 1200 |
| 5.1.6 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸，医用级彩色显示器 |
| 5.2 | 图像重建速度(256×256，全FOV) | ≥15000幅/秒 |
| 5.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024 × 1024 |
| 5.4 | 最大重建矩阵 | ≥1024 × 1024 |
| 5.5 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 5.6 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
|  | 后处理接口 |  |
| 6.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 6.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 6.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
|  | 扫描参数 |  |
| 7.1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.4 | 最小FOV | ≤5mm |
| *7.5 | 最薄层厚2D | ≤0.1mm |
| 7.6 | 最薄层厚3D | ≤0.05mm |
| 7.7 | 最大弥散加权b值 | ≥10000 |
|  | 扫描技术与序列 |  |
| 8.1 | 自旋回波序列（FSE），包括 |  |
| 8.1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |
| 8.1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 8.1.5 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 8.1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |
| 8.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 8.1.9 | 反转恢复（IR），包括 | 具备 |
| 8.1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 8.1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |
| 8.1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 8.1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 8.1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 8.1.15 | 短TI反转回波水脂分离成像 | 具备 |
| 8.1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） | 具备 |
| 8.2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 |  |
| 8.2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像 | 具备 |
| 8.2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |
| 8.2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.6 | 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 8.2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 8.2.8 | 三维成像技术 | 具备 |
| 8.3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 |  |
| 8.3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 8.3.2 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 8.3.3 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 8.3.4 | 反转EPI | 具备 |
| 8.3.5 | 高分辨EPI采集 | 具备 |
| 8.4 | 神经系统成像技术，包括 |  |
| 8.4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 8.4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |
| 8.4.3 | 全脊髓成像 | 具备 |
| 8.5 | 弥散成像技术，包括 |  |
| 8.5.1 | ADC成像 | 具备 |
| 8.5.2 | 各向同性采集 | 具备 |
| 8.5.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 8.5.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 8.5.5 | ADC-map | 具备 |
| 8.5.6 | 自动采集处理 | 具备 |
| 8.5.7 | 单次激发弥散 | 具备 |
| 8.5.8 | 多次激发弥散 | 具备 |
| 8.5.9 | 实时弥散成像 | 具备 |
| 8.5.10 | 自动生成ADC图 | 具备 |
| 8.5.11 | 可选优化B值 | 具备 |
| 8.6 | 血管与水成像技术，包括 |  |
| 8.6.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |
| 8.6.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |
| 8.6.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 8.6.4 | 动静脉分离成像技术 | 具备 |
| 8.6.5 | 磁转移(MTC)对比技术 | 具备 |
| 8.6.6 | 最大密度投影技术 | 具备 |
| 8.6.7 | 可变翻转角度射频技术 | 具备 |
| 8.6.8 | 多层层面重建技术 | 具备 |
| 8.6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） | 具备 |
| 8.6.10 | 电影采集回放功能 | 具备 |
| 8.6.11 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |
| 8.7 | 伪影消除技术，包括 |  |
| 8.7.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 8.7.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 8.7.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 8.7.4 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 8.7.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 8.7.6 | 自旋回波运动伪影消除技术 | 具备 |
| 8.7.7 | 径向采集梯度回波运动伪影抑制技术 | 具备 |
| 8.7.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |
| 8.7.8 | K空间降噪技术 | 具备 |
| 8.7.9 | 环形伪影抑制技术 | 具备 |
| 8.8 | 并行采集技术，包括 |  |
| 8.8.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 8.8.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |
| 8.8.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 8.8.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 8.8.5 | 并行采集重建技术 | 具备 |
| 8.8.6 | 部分回波采集 | 具备 |
| 8.9 | 其他成像技术，包括 |  |
| 8.9.1 | 短TR TE快速成像功能 | 具备 |
| 8.9.2 | 三维定位系统 | 具备 |
| 8.9.3 | 放射状片层定位技术 | 具备 |
| 8.9.4 | 扫描暂停 | 具备 |
| 8.9.5 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 8.9.6 | 预扫描技术 | 具备 |
| 8.9.7 | 信噪比显示功能 | 具备 |
| 8.9.8 | 实时交互式成像功能 | 具备 |
| 8.9.9 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 8.9.10 | 磁共振实时交互式参数改变 | 具备 |
| 8.9.11 | 高分辨成像检查 | 具备 |
| 8.9.12 | 组合扫描功能 | 具备 |
| 8.9.13 | 水饱和技术 | 具备 |
| 8.9.14 | 预饱和技术 | 具备 |
| 8.9.15 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 8.9.16 | 平行饱和带 | 具备 |
| 8.9.17 | 伴随饱和带 | 具备 |
| 8.9.18 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 8.10 | 高级临床应用软件包，包括 |  |
| 8.10.1 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 8.10.2 | 体部系统软件包 | 具备 |
| 8.10.3 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
| 8.10.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
| 8.10.5 | 乳腺成像软件包 | 具备 |
| 8.10.6 | 血管成像软件包 | 具备 |
| 8.10.7 | 心脏成像软件包 | 具备 |
| 8.10.8 | 妇产成像软件包 | 具备 |
| 8.10.9 | 儿科成像软件包 | 具备 |
| 九、 | 高级应用平台及软件 |  |
| *9.1 | 人工智能图像重建技术 | 供应商需提供人工智能图像重建技术。如DeepRecon，AIR Recon DL， Deep Resolve等基于K空间迭代的AI重建技术，或提供SupMR、IQMR等技术方案。提供原厂技术白皮书或等同证明材料，并加盖厂家公章 |
| 9.2 | 压缩感知成像技术 | 具备 |
| 9.2.1 | 腹部动态增强成像压缩感知技术 | 具备 |
| 9.2.2 | 全身压缩感知技术 | 具备 |
| 9.2.3 | 压缩感知心脏电影成像技术 | 具备 |
| 9.3 | 波谱成像技术(MRS) | 具备单体素和多体素波谱 |
| 9.4 | 三维多体素波谱成像技术 | 具备 |
| 9.5 | 磁化率加权成像技术 | 具备，支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示 |
| 9.6 | 体部磁敏感加权成像技术 | 具备快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。 |
| 9.7 | 调制翻转角三维容积成像技术 | 具备 |
| 9.8 | 螺旋式K空间填充运动伪影校正技术 | 具备 |
| 9.9 | 脑灌注成像技术 | 具备 |
| 9.10 | 高级弥散张量DTI成像技术 | 具备，弥散敏感梯度≥256个方向 |
| 9.11 | 脑功能成像技术 | 具备 |
| 9.12 | 三维动脉自旋标记成像技术3D ASL | 具备 |
| 9.13 | 水脂分离成像技术 | 具备 |
| 9.14 | 三维屏气胰胆管水成像技术 | 具备 |
| 9.15 | 快速3D T1体部动态增强序列 | 具备 |
| 9.16 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 9.17 | 脂肪定量成像技术 | 具备，提供IDEAL-IQ、LiverLab、 mDIXON-Quant等类似技术 |
| 9.18 | 不打药外周血管血管成像技术 | 具备，可实现肾动脉，下肢等不打药血管成像 |
| 9.19 | 自由呼吸三维成像技术 | 具备 |
| 9.20 | 多梯度合并关节软骨成像技术 | 具备 |
| 9.21 | 参数定量成像 | 具备 |
| 9.22 | 去金属伪影成像技术 | 具备 |
| 9.23 | 二维加速成像技术 | 具备 |
| 9.24 | 小视野弥散成像技术 | 提供ZooMit EPI， FOUCS， Zoom DWI，等类似技术 |
| 9.25 | 虚拟弥散加权成像功能 | 具备 |
| 9.26 | 类PET成像技术 | 具备 |
| 9.27 | 自动在线拼接 | 具备 |
| 9.28 | 前列腺波谱成像技术 | 具备 |
| 9.29 | 静音扫描 | 具备，以下参数需提供白皮书证明 |
| 9.29.1 | 基于静音技术的SE技术 | 具备 |
| 9.29.2 | 基于静音技术的FSE技术 | 具备 |
| 9.29.3 | 基于静音技术的GRE技术 | 具备 |
| 9.29.4 | 基于静音技术的EPI技术 | 具备 |
| 9.29.5 | 基于静音技术的SWI技术 | 具备 |
| 9.29.6 | 基于静音技术的DWI技术 | 具备 |
| 9.29.7 | 基于静音技术的TOF技术 | 具备 |
| 9.29.8 | 基于静音技术的波谱技术 | 具备 |
| 9.30 | 智能定位技术 |  |
| 9.30.1 | 头部智能定位 | 具备，无需激光定位，一键进床 |
| 9.30.2 | 脊柱智能定位 | 具备 |
| 9.30.3 | 膝关节智能定位 | 具备 |
| 9.30.4 | 心脏智能扫描 | 具备 |
| 9.30.5 | 智能规划 | 具备，一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位 |
| 9.31 | UTE/ZTE扫描技术 | 具备 |
| 9.32 | SWI黑血磁化率加权成像技术 | 具备 |
| 9.33 | 时空并行采集技术 | 提供Twist-VIBE、DISCO、tFAST、4D Thrive等类似技术 |
| 9.34 | 流动定量技术 | 具备 |
| 9.35 | 动态增强定量采集技术 | 需提供 DCE、Tissue 4D、GEN IQ等类似技术 |
| 9.36 | 动态增强血管成像技术 | 具备 |
| 9.37 | 高级心脏成像技术 | 具备 |
| 9.37.1 | 心肌灌注成像 | 具备 |
| 9.37.2 | 心肌延迟增强成像 | 具备 |
| 9.37.3 | 心功能成像 | 具备 |
| 9.37.4 | 心脏网格成像 | 具备 |
| 十、 | 独立原厂高级影像后处理工作站 |  |
| 10.1 | 图像拼接高级后处理 | 具备 |
| 10.2 | 动态分析 | 具备 |
| 10.3 | ADC定量高级后处理 | 具备 |
| 10.4 | 脑灌注高级后处理 | 具备 |
| 10.5 | 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术 | 具备 |
| 10.6 | 脑功能分析 | 具备 |
| 10.7 | 波谱高级后处理 | 具备，单体素、多体素 |
| 10.8 | 参数定量高级后处理（T1&T2&T2*） | 具备 |
| 10.9 | 图像融合高级后处理 | 具备 |
| 10.10 | 磁敏感高级后处理 | 具备 |
| 10.11 | 乳腺分析高级后处理 | 具备 |
| 10.12 | 血管分析高级后处理 | 具备 |
| 10.13 | 心功能分析高级后处理 | 具备 |
| 10.14 | 流量分析 | 具备 |
| 10.15 | 动态增强定量高级后处理 | 具备 |
| 10.15.1 | 高时间分辨率T1对比采集序列 | 具备 |
| 10.15.2 | Tofts模型与双室模型计算 | 具备 |
| 10.15.3 | 计算参数图：Ktrans, Kep, Ve, Vp, iAUC | 具备 |
| 10.16 | 头颈斑块成分分析后处理 | 具备 |
| 十一、 | 病人检查环境 |  |
| 11.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 11.2 | 提供防磁耳机 | 提供 |
| 11.3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |
| 11.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |
| 11.5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 11.6 | 检查床最大承重 | ≥250KG |
| 11.7 | 检查床最低位置 | ≤52cm |
| 11.8 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥20cm/s |
| 11.9 | 患者状态监视系统 | 具备 |
| 11.10 | 磁体外壳集成彩色显示屏 | 具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息 |
| 11.11 | 磁体旁直接启动扫描功能 | 具备 |
| 11.12 | 患者生理信号监控系统 | 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 |
| 11.12.1 | 无接触式生理信号监控 | 具备提供BioMatrix-呼吸感知、Vital Eye、EasySense等类似技术 |
| 十二、 | 磁共振附属设施 |  |
| 12.1 | 水冷机（双机组）1套 | 具备 |
| 12.2 | 原厂计算机操作台 | 具备 |
| 十三、 | 其他 |  |
| 13.1 | 机房交钥匙项目（含机房及过道装修、屏蔽、空调、电子储物柜、办公桌椅及复印机一体化打印机等） （产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 13.2 | 双筒高压注射器1台（国际知名品牌） （产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 13.2.1 | 可持续交流或直流供电方式 | 具备 |
| 13.2.2 | 针筒规格：满足需求 | 具备 |
| 13.2.3 | 注射延迟：满足需求 | 具备 |
| 13.3 | 精密空调（产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 13.3.1 | 双压缩机；制冷量≥41.3KW，风量≥11000m³/h，加湿量≥9kg/h，电加热≥10KW，叁年原厂质保，提供证明文件 | 具备 |
| 13.4 | 主机及后处理工作站UPS不间断电源：待机≥30分钟 | 具备 |
| 13.5 | 报告工作站1台，支持双屏显示（配备UPS） | 具备 |
| 13.6 | 线圈（产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 13.6.1 | 8通道U形肩关节线圈一个，具备自适应调频功能（提供证明文件，不可用柔性代替） | 具备 |
| 13.6.2 | 8通道高清全手线圈一个，具备自适应调频功能，（提供证明文件，不可用柔性代替） | 具备 |
| 13.6.3 | 8通道颈动脉毯式线圈一个，具备自适应调频功能，提供证明文件 | 具备 |
| 13.6.4 | 8通道膝关节线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件，不可用柔性代替） | 具备 |
| 13.6.5 | 8通道U形乳腺线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件） | 具备 |
| 13.6.6 | 8通道肘关节线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件） | 具备 |
| 13.6.7 | 8通道踝关节线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件） | 具备 |
| 13.7 | 铁磁探测器（产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 13.7.1 | 提供三个报警区段，提供柱体定位的彩页证明。 | 具备 |
| 13.7.2 | 具备分级报警功能，提供CMA认证检测报告证明，现场测试验收。 | 具备 |
| 13.7.3 | 具有视频报警联动功能，提供CMA认证检测报告证明，现场测试验收。 | 具备 |
| 13.8 | 无磁轮椅1个、转运床1个；无磁干湿温度计、无磁灭火器各2套。无磁治疗车1个，输液架1个 （产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 13.9 | 医用显示器（产品需符合临床使用科室需求） | 具备 |
| 13.9.1 | 4M医用显示器1台：尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440，可以分屏显示，同屏互联支持手机，平板投屏 | 具备 |
| 13.9.2 | 86寸医用显示器1台：尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，具有QA质控软件，双系统自由切换，可与小屏无损交互 | 具备 |
| 13.10 | 标准医学影像工作台2套：规格≥1.5*0.75M，电动升降 | 具备 |
| 13.11 | 磁兼容性紫外线消毒机1台 | 具备 |
| 13.12 | 医技护分批次进修学习 | 具备 |
| 13.13 | 冷光三联可调光观片灯1个 | 具备 |
| 13.14 | 教学用笔记本电脑、投影仪各1台，符合影像教学要求 | 具备 |