[bookmark: _GoBack]一、项目概况
需求一览表
	标段号
	设备名称
	数量（套）
	预算金额（元）

	一
	磁共振成像系统
	1
	10000000

	注：投标人投标报价超过标段最高限价的，其投标将被否决。


二、招标货物清单及技术要求
基本配置：磁共振成像系统一台，精密空调，水冷机，独立原厂后处理工作站，线圈及线圈柜子，原厂计算机操作台，双筒高压注射器，铁磁探测器，无磁轮椅、转运床；无磁干湿温度计、灭火器。无磁治疗车、输液架，医用显示器，标准医学影像工作台，磁兼容性紫外线消毒机，冷光三联可调光观片灯，投影仪等。
	
	技术参数名称
	规格要求

	1、 
	设备先进性总体要求
	

	1.1
	投标机型技术先进性要求
	为保证技术的先进性，各厂家需提供获得NMPA认证的高端1.5T磁共振机型

	2、 
	磁体系统
	

	2.1
	磁场强度
	1.5T 

	2.2
	磁体类型
	超导磁体

	2.3
	磁体稳定性
	＜0.1 ppm /h

	2.4
	磁场均匀度
	

	2.4.1
	10 cm DSV
	≤ 0.01 ppm 

	2.4.2
	20 cm DSV
	≤ 0.05 ppm 

	2.4.3
	30 cm DSV
	≤ 0.2 ppm 

	2.4.4
	50 cm DSV
	≤ 6 ppm

	2.5
	主磁场均匀度补偿技术
	具备

	2.6
	匀场方式
	主动匀场 + 被动匀场 +高阶匀场

	2.7
	磁体重量（含液氦）
	≤4500kg

	2.8
	磁体长度（不含外壳）
	≤175cm

	*2.9
	磁体孔径
	≥70cm

	2.10
	磁体线圈冷却方式
	液氦制冷

	2.11
	液氦消耗率（正常使用状态）
	0.0升/年

	2.12
	液氦容积
	≤1500L

	2.13
	冷头类型
	4K冷头

	2.14
	5高斯线范围
	≤2.5m×4m

	3、 
	梯度系统 
	

	3.1
	梯度控制技术
	全数字实时 

	3.2
	梯度冷却方式
	水冷

	3.3
	最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值，非等效值）
	≥33 mT/m 

	*3.4
	最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值，非等效值）
	≥120 T/m/s

	4、 
	射频系统 
	

	*4.1
	射频发射功率
	≥18kW

	*4.2
	单个扫描野内一次扫描最大通道数
	≥32

	4.3
	最高接收动态范围
	≥160dB

	4.4
	射频接收线圈及相关技术
	

	4.4.1
	原厂头颈联合线圈
	具备，≥20单元

	4.4.2
	体部毯式相控阵线圈 (单片，非组合)
	具备，≥16单元

	4.4.3
	原厂脊柱相控阵线圈 (单片，非组合)
	具备，≥24单元

	4.4.4
	原厂大柔性多功能线圈
	具备，≥4单元

	4.4.5
	原厂小柔性多功能线圈
	具备，≥4单元

	4.4.6
	原厂线圈柜
	提供 

	5、 
	计算机系统
	

	5.1
	主控计算机
	

	5.1.1
	中央处理器
	主频≥3.0GHz

	5.1.2
	内存容量
	≥32GB

	5.1.3
	硬盘容量
	≥1TB

	5.1.4
	图像存储容量（256×256）
	≥500万幅

	5.1.5
	显示器分辨率
	≥1920 x 1200

	5.1.6
	显示器大小及规格
	≥24英寸，医用级彩色显示器

	5.2
	图像重建速度(256×256，全FOV)
	≥15000幅/秒

	5.3
	最大采集矩阵
	≥1024 × 1024

	5.4
	最大重建矩阵
	≥1024 × 1024

	5.5
	同步扫描重建功能
	扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能

	5.6
	集成式软件操作系统
	具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能

	6、 
	后处理接口
	

	6.1
	软件控制照相技术
	具备

	6.2
	DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）
	具备

	6.3
	标准激光相机数字接口
	具备

	7、 
	扫描参数 
	

	7.1
	X轴最大FOV
	≥500mm

	7.2
	Y轴最大FOV
	≥500mm

	7.3
	Z轴最大FOV
	≥500mm

	7.4
	最小FOV
	≤5mm

	*7.5
	最薄层厚2D
	≤0.1mm

	7.6
	最薄层厚3D
	≤0.05mm

	7.7
	最大弥散加权b值
	≥10000

	8、 
	扫描技术与序列
	

	8.1
	自旋回波序列（FSE），包括
	

	8.1.1
	2D/3D快速自旋回波
	具备

	8.1.2
	组织弛豫时间测量自旋回波序列
	具备

	8.1.3
	可选择角度的自旋回波序列
	具备

	8.1.4
	单回波、双回波、多回波技术
	具备

	8.1.5
	单次激发快速自旋回波序列
	具备

	8.1.6
	脂肪抑制序列
	具备

	8.1.7
	快速脂肪饱和技术
	具备

	8.1.8
	水抑制序列
	具备

	8.1.9
	反转恢复（IR），包括
	具备

	8.1.10
	常规反转恢复序列
	具备

	8.1.11
	快速自由水抑制序列（FLAIR）
	具备

	8.1.12
	快速自由水抑制序列T1W成像技术
	具备

	8.1.13
	快速自由水抑制序列T2W成像技术
	具备

	8.1.14
	快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）
	具备

	8.1.15
	短TI反转回波水脂分离成像
	具备

	8.1.16
	真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）
	具备

	8.2
	梯度回波(2D/3D)，包括
	

	8.2.1
	多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像
	具备

	8.2.2
	2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术
	具备

	8.2.3
	2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术
	具备

	8.2.4
	重T2加权高对比序列
	具备

	8.2.5
	3D梯度回波技术
	具备

	8.2.6
	快速稳态进动梯度回波
	具备

	8.2.7
	超快速场回波序列
	具备

	8.2.8
	三维成像技术
	具备

	8.3
	平面回波成像技术（EPI），包括
	

	8.3.1
	单次激发平面回波成像技术
	具备

	8.3.2
	自旋回波EPI
	具备

	8.3.3
	梯度回波EPI 
	具备

	8.3.4
	反转EPI
	具备

	8.3.5
	高分辨EPI采集
	具备

	8.4
	神经系统成像技术，包括
	

	8.4.1
	高分辨解剖成像
	具备

	8.4.2
	高分辨率内耳三维成像技术
	具备

	8.4.3
	全脊髓成像
	具备

	8.5
	弥散成像技术，包括
	

	8.5.1
	ADC成像
	具备

	8.5.2
	各向同性采集
	具备

	8.5.3
	各向异性采集
	具备

	8.5.4
	ADC值测量
	具备

	8.5.5
	ADC-map
	具备

	8.5.6
	自动采集处理
	具备

	8.5.7
	单次激发弥散
	具备

	8.5.8
	多次激发弥散
	具备

	8.5.9
	实时弥散成像
	具备

	8.5.10
	自动生成ADC图
	具备

	8.5.11
	可选优化B值
	具备

	8.6
	血管与水成像技术，包括
	

	8.6.1
	时飞法技术(2D/3D)
	具备

	8.6.2
	流入法采集技术（2D/3D）
	具备

	8.6.3
	连续多层3D时飞法技术
	具备

	8.6.4
	动静脉分离成像技术
	具备

	8.6.5
	磁转移(MTC)对比技术
	具备

	8.6.6
	最大密度投影技术
	具备

	8.6.7
	可变翻转角度射频技术
	具备

	8.6.8
	多层层面重建技术
	具备

	8.6.9
	2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）
	具备

	8.6.10
	电影采集回放功能
	具备

	8.6.11
	实时互动最大密度投影技术
	具备

	8.7
	伪影消除技术，包括
	

	8.7.1
	流体补偿
	具备

	8.7.2
	呼吸补偿
	具备

	8.7.3
	流动校正梯度波形技术
	具备

	8.7.4
	区域饱和技术
	具备

	8.7.5
	卷积伪影去除技术
	具备

	8.7.6
	自旋回波运动伪影消除技术
	具备 

	8.7.7
	径向采集梯度回波运动伪影抑制技术
	具备

	8.7.7
	图像滤波增强技术
	具备

	8.7.8
	K空间降噪技术
	具备

	8.7.9
	环形伪影抑制技术
	具备

	8.8
	并行采集技术，包括
	

	8.8.1
	半扫描技术
	具备

	8.8.2
	全方向部分编码采集技术
	具备

	8.8.3
	矩形视野采集技术
	具备

	8.8.4
	三维重叠连续采集技术
	具备

	8.8.5
	并行采集重建技术
	具备

	8.8.6
	部分回波采集
	具备

	8.9
	其他成像技术，包括
	

	8.9.1
	短TR TE快速成像功能
	具备

	8.9.2
	三维定位系统
	具备

	8.9.3
	放射状片层定位技术
	具备

	8.9.4
	扫描暂停
	具备

	8.9.5
	可变带宽技术
	具备

	8.9.6
	预扫描技术
	具备

	8.9.7
	信噪比显示功能
	具备

	8.9.8
	实时交互式成像功能
	具备

	8.9.9
	磁共振实时定位
	具备

	8.9.10
	磁共振实时交互式参数改变
	具备

	8.9.11
	高分辨成像检查
	具备

	8.9.12
	组合扫描功能
	具备

	8.9.13
	水饱和技术
	具备

	8.9.14
	预饱和技术
	具备

	8.9.15
	饱和带数目
	≥6

	8.9.16
	平行饱和带
	具备

	8.9.17
	伴随饱和带
	具备

	8.9.18
	脂肪饱和技术
	具备

	8.10
	高级临床应用软件包，包括
	

	8.10.1
	神经成像软件包
	具备

	8.10.2
	体部系统软件包
	具备

	8.10.3
	骨关节成像软件包
	具备

	8.10.4
	肿瘤成像软件包
	具备

	8.10.5
	乳腺成像软件包
	具备

	8.10.6
	血管成像软件包
	具备

	8.10.7
	心脏成像软件包
	具备

	8.10.8
	妇产成像软件包
	具备

	8.10.9
	儿科成像软件包
	具备

	九、
	高级应用平台及软件
	

	*9.1
	人工智能图像重建技术
	供应商需提供人工智能图像重建技术。如DeepRecon，AIR Recon DL， Deep Resolve等基于K空间迭代的AI重建技术，或提供SupMR、IQMR等技术方案。提供原厂技术白皮书或等同证明材料，并加盖厂家公章

	9.2
	压缩感知成像技术
	具备

	9.2.1
	腹部动态增强成像压缩感知技术
	具备

	9.2.2
	全身压缩感知技术
	具备

	9.2.3
	压缩感知心脏电影成像技术
	具备

	9.3
	波谱成像技术(MRS)
	具备单体素和多体素波谱

	9.4
	三维多体素波谱成像技术
	具备

	9.5
	磁化率加权成像技术
	具备，支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示

	9.6
	体部磁敏感加权成像技术
	具备快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。

	9.7
	调制翻转角三维容积成像技术
	具备

	9.8
	螺旋式K空间填充运动伪影校正技术
	具备

	9.9
	脑灌注成像技术
	具备

	9.10
	高级弥散张量DTI成像技术
	具备，弥散敏感梯度≥256个方向

	9.11
	脑功能成像技术
	具备

	9.12
	三维动脉自旋标记成像技术3D ASL
	具备

	9.13
	水脂分离成像技术
	具备

	9.14
	三维屏气胰胆管水成像技术
	具备

	9.15
	快速3D T1体部动态增强序列
	具备

	9.16
	呼吸导航技术
	具备

	9.17
	脂肪定量成像技术
	具备，提供IDEAL-IQ、LiverLab、 mDIXON-Quant等类似技术 

	9.18
	不打药外周血管血管成像技术
	具备，可实现肾动脉，下肢等不打药血管成像

	9.19
	自由呼吸三维成像技术
	具备

	9.20
	多梯度合并关节软骨成像技术
	具备

	9.21
	参数定量成像
	具备

	9.22
	去金属伪影成像技术
	具备

	9.23
	二维加速成像技术
	具备

	9.24
	小视野弥散成像技术
	提供ZooMit EPI， FOUCS， Zoom DWI，等类似技术

	9.25
	虚拟弥散加权成像功能
	具备

	9.26
	类PET成像技术
	具备

	9.27
	自动在线拼接
	具备

	9.28
	前列腺波谱成像技术
	具备

	9.29
	静音扫描
	具备，以下参数需提供白皮书证明

	9.29.1
	基于静音技术的SE技术
	具备

	9.29.2
	基于静音技术的FSE技术 
	具备

	9.29.3
	基于静音技术的GRE技术
	具备

	9.29.4
	基于静音技术的EPI技术 
	具备

	9.29.5
	基于静音技术的SWI技术
	具备

	9.29.6
	基于静音技术的DWI技术 
	具备

	9.29.7
	基于静音技术的TOF技术 
	具备

	9.29.8
	基于静音技术的波谱技术 
	具备

	9.30
	智能定位技术
	

	9.30.1
	头部智能定位
	具备，无需激光定位，一键进床

	9.30.2
	脊柱智能定位
	具备

	9.30.3
	膝关节智能定位
	具备

	9.30.4
	心脏智能扫描
	具备 

	9.30.5
	智能规划
	具备，一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位

	9.31
	UTE/ZTE扫描技术
	具备

	9.32
	SWI黑血磁化率加权成像技术
	具备

	9.33
	时空并行采集技术
	提供Twist-VIBE、DISCO、tFAST、4D Thrive等类似技术

	9.34
	流动定量技术
	具备

	9.35
	动态增强定量采集技术
	需提供 DCE、Tissue 4D、GEN IQ等类似技术

	9.36
	动态增强血管成像技术
	具备

	9.37
	高级心脏成像技术
	具备

	9.37.1
	心肌灌注成像
	具备

	9.37.2
	心肌延迟增强成像
	具备

	9.37.3
	心功能成像
	具备

	9.37.4
	心脏网格成像
	具备

	十、
	独立原厂高级影像后处理工作站
	

	10.1
	图像拼接高级后处理
	具备

	10.2
	动态分析
	具备

	10.3
	ADC定量高级后处理
	具备

	10.4
	脑灌注高级后处理
	具备

	10.5
	弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术
	具备

	10.6
	脑功能分析
	具备

	10.7
	波谱高级后处理
	具备，单体素、多体素

	10.8
	参数定量高级后处理（T1&T2&T2*）
	具备

	10.9
	图像融合高级后处理
	具备

	10.10
	磁敏感高级后处理
	具备

	10.11
	乳腺分析高级后处理
	具备

	10.12
	血管分析高级后处理
	具备

	10.13
	心功能分析高级后处理
	具备

	10.14
	流量分析
	具备

	10.15
	动态增强定量高级后处理
	具备

	10.15.1
	高时间分辨率T1对比采集序列
	具备

	10.15.2
	Tofts模型与双室模型计算
	具备

	10.15.3
	计算参数图：Ktrans, Kep, Ve, Vp, iAUC
	具备

	10.16
	头颈斑块成分分析后处理
	具备

	十一、
	病人检查环境
	

	11.1
	双向病人通话系统
	具备

	11.2
	提供防磁耳机
	提供

	11.3
	磁体内可调试病人通风系统
	具备

	11.4
	可调试磁孔内病人照明系统
	具备

	11.5
	磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统
	具备

	11.6
	检查床最大承重
	≥250KG

	11.7
	检查床最低位置 
	≤52cm

	11.8
	扫描床水平进床最大速度
	≥20cm/s

	11.9
	患者状态监视系统
	具备

	11.10
	磁体外壳集成彩色显示屏
	具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息

	11.11
	磁体旁直接启动扫描功能
	具备

	11.12
	患者生理信号监控系统
	具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。

	11.12.1
	无接触式生理信号监控
	具备提供BioMatrix-呼吸感知、Vital Eye、EasySense等类似技术

	十二、
	磁共振附属设施
	

	12.1
	水冷机（双机组）1套
	具备

	12.2
	原厂计算机操作台
	具备

	十三、
	其他
	

	13.1
	机房交钥匙项目（含机房及过道装修、屏蔽、空调、电子储物柜、办公桌椅及复印机一体化打印机等）
（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	13.2
	双筒高压注射器1台（国际知名品牌）
（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	13.2.1
	可持续交流或直流供电方式
	具备

	13.2.2
	针筒规格：满足需求
	具备

	13.2.3
	注射延迟：满足需求
	具备

	13.3
	精密空调（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	13.3.1
	双压缩机；制冷量≥41.3KW，风量≥11000m³/h，加湿量≥9kg/h，电加热≥10KW，叁年原厂质保，提供证明文件
	具备

	13.4
	主机及后处理工作站UPS不间断电源：待机≥30分钟
	具备

	13.5
	报告工作站1台，支持双屏显示（配备UPS）
	具备

	13.6
	线圈（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	13.6.1
	8通道U形肩关节线圈一个，具备自适应调频功能（提供证明文件，不可用柔性代替）
	具备

	13.6.2
	8通道高清全手线圈一个，具备自适应调频功能，（提供证明文件，不可用柔性代替）
	具备

	13.6.3
	8通道颈动脉毯式线圈一个，具备自适应调频功能，提供证明文件
	具备

	13.6.4
	8通道膝关节线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件，不可用柔性代替）
	具备

	13.6.5
	8通道U形乳腺线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件）
	具备

	13.6.6
	8通道肘关节线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件）
	具备

	13.6.7
	8通道踝关节线圈一个，具备自适应跳频功能（提供证明文件）
	具备

	13.7
	铁磁探测器（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	13.7.1
	提供三个报警区段，提供柱体定位的彩页证明。
	具备

	13.7.2
	具备分级报警功能，提供CMA认证检测报告证明，现场测试验收。
	具备

	13.7.3
	具有视频报警联动功能，提供CMA认证检测报告证明，现场测试验收。
	具备

	13.8
	无磁轮椅1个、转运床1个；无磁干湿温度计、无磁灭火器各2套。无磁治疗车1个，输液架1个
（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	13.9
	医用显示器（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	13.9.1
	4M医用显示器1台：尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440，可以分屏显示，同屏互联支持手机，平板投屏
	具备

	13.9.2
	86寸医用显示器1台：尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，具有QA质控软件，双系统自由切换，可与小屏无损交互
	具备

	13.10
	标准医学影像工作台2套：规格≥1.5*0.75M，电动升降
	具备

	13.11
	磁兼容性紫外线消毒机1台
	具备

	13.12
	医技护分批次进修学习
	具备

	13.13
	冷光三联可调光观片灯1个
	具备

	13.14
	教学用笔记本电脑、投影仪各1台，符合影像教学要求
	具备



