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1.基本配置：高端CT一台，球管、探测器，检查床，原厂后处理工作站，人工智能辅助诊断系统，高压注射器，图文报告工作站，医用显示器，标准影像工作台，空气消毒机，主机及后处理UPS，防护用品，冷光观片灯，投影仪等。
2.参数要求：
	*1
	硬件平台
	要求投标产品的核心硬件：探测器、高压发生器等核心部件均为同一品牌生产。

	一
	CT系统

	1
	机架系统

	*1.1
	机架孔径
	≥80cm

	1.2
	机架控制面板
	≥4个

	1.3
	机架冷却方式
	水冷或风冷

	1.4
	无接触静音滑环
	具备

	2
	X线部分

	2.1
	X线球管
	具备

	2.1.1
	球管设计
	液态金属轴承球管

	*2.1.2
	阳极等效热容量
	≥30MHU

	*2.1.3
	球管靶面最大散热率
	≥1600kHU/min

	2.1.4
	球管焦点个数
	≥3个

	2.1.5
	小焦点
	≤1.0mm×0.7mm

	2.1.6
	大焦点
	≤1.8mm×1.5mm

	*2.1.7
	具备能量成像功能
	具备

	*2.2.1
	最大功率（非等效）
	＞100kW

	*2.2.2
	单球管最高输出管电流（非等效）
	≥1000mA

	2.2.3
	最低输出管电流
	≤10mA

	2.2.4
	最高输出管电压
	≥140kV

	2.2.5
	最低输出管电压
	≤70kV

	2.2.6
	输出管电压档位
	≥5档

	3
	探测器

	3.1
	探测器类型
	提供最新型探测器

	*3.2
	探测器排数
	≥256排或双源96排探测器

	3.3
	轴扫探测器每圈采集层数
	≥512层

	*3.4
	每组探测器在等中心线覆盖的Z轴准直宽度 
	≥16cm

	3.5
	轴扫探测器可使用最大宽度 
	≥16cm

	3.6
	螺旋扫探测器可使用最大宽度 
	≥8cm

	*3.7
	每排探测器物理单元个数
	≥800个

	*3.8
	探测器物理总数
	≥210000个

	3.9
	3D准直器
	配备

	3.10
	探测器数据采集系统(DAS)
	具备

	4
	检查床

	4.1
	最大扫描范围（螺扫时）
	≥185cm

	4.2
	定位精度
	≤±0.25mm

	4.3
	最大载重量
	≥200kg

	4.4
	检查床水平移动最大速度
	≥200mm/s

	4.5
	检查床可扫描水平范围(带头托)
	≥200cm

	4.6
	检查床垂直升降最高点
	≥90cm

	5
	扫描参数

	5.1
	常规扫描
	具备

	5.1.1
	动态电影扫描范围
	≥16cm

	5.1.2
	16cm全脑覆盖的连续扫描
	具备

	5.1.3
	单心跳冠脉扫描最大成像层数
	≥512层

	5.1.4
	心脏扫描智能准直宽度选取
	具备

	5.1.5
	探测器可选宽度 
	≥5档

	5.1.6
	覆盖全心心肌灌注功能
	具备

	5.1.7
	轴扫和螺旋融合扫描功能
	具备，可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描

	5.1.8
	轴扫切换至螺旋扫描的切换时间
	≤3s

	5.1.9
	最短扫描时间(360°)
	≤0.25s

	5.1.10
	机架旋转360°转速可选档位
	≥8档

	5.1.11
	最大扫描视野
	≥50cm

	5.1.12
	最薄扫描层厚
	≤0.6mm

	5.1.13
	一次连续螺旋扫描能力
	≥60秒

	5.1.14
	3D自动毫安调节技术
	具备

	5.1.15
	图像重建矩阵
	512×512

	5.1.16
	图像显示矩阵
	1024×1024

	5.1.17
	单心跳冠脉扫描采集的数据可用于完整冠脉成像及心功能分析
	具备

	5.1.18
	单个心动周期内实现冠脉成像功能
	具备

	5.1.19
	时间分辨率
	≤28ms

	5.2
	低剂量方案
	具备

	5.2.1
	自动曝光控制
	具备

	5.2.2
	三维剂量调节
	具备

	5.2.3
	敏感器官保护功能
	具备（提供datasheet技术证明）

	5.2.4
	70kV扫描模式
	具备

	5.2.5
	儿童协议
	具备（提供datasheet技术证明）

	5.2.6
	自动对身体不同部位进行射线滤过调整
	具备

	5.2.7
	剂量提示和剂量预警
	具备

	5.2.8
	提供自动的剂量计算、显示和报告
	具备

	5.2.9
	提供降剂量重建算法
	具备

	6
	分辨率

	6.1
	空间分辨率(标准模式下)
	≥21.0Lp/cm

	7
	主控系统平台

	7.1
	主频
	≥8*3.0GHz

	7.2
	内存
	≥64 GB

	7.3
	存储容量
	≥3.5 TB

	7.4
	图像存储量
	≥800000幅（512X512不压缩）

	7.5
	图像重建速度（FBP）
	≥65fps

	7.6
	图像重建速度（迭代）
	≥25fps

	7.7
	平面显示器尺寸
	≥24英寸

	7.8
	液晶平面显示器个数
	≥2 个

	7.9
	平面显示器分辨率
	≥1920*1200

	7.10
	一体化USB3.0外置硬盘接口
	具备

	7.11
	用户操作界面
	图文可视化操作界面

	7.12
	具备多窗口多任务处理功能
	具备

	7.13
	可同时进行操作的病人扫描数量
	≥3个

	7.14
	扫描序列的关键词高级搜素功能
	具备

	7.15
	并行重建功能
	并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫方案中预置和完成不同算法的重建任务

	7.16
	同步并行处理功能
	扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

	7.17
	双向交流系统
	自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令

	7.18
	DICOM3.0
	提供DICOM3.0激光相机接口（传输/接收/打印/存档/查询/工作表等）

	7.19
	图像多点自动实时传送
	要求同时实时传送至多个工作站和PACS

	8
	高级独立三维图像处理工作站平台

	8.1
	工作站数量
	1套

	8.2
	主频
	6核*3.7Ghz

	8.3
	内存
	64G 

	8.4
	存储容量
	1024GB

	8.5
	监视器
	19"LCD高分辨率彩显，2台

	8.6
	所有接口
	DICOM3.0，与主机一致

	8.7
	网卡连接
	具备

	8.8
	彩色打印接口
	具备

	8.9
	工作站图像信息智能搜索平台
	具备，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像

	8.10
	多任务自动处理
	具备，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理

	8.11
	放射科信息管理系统自动连接功能
	具备

	9
	临床应用软件

	9.1
	图像分析工具
	具备

	9.2
	图像二维分析系统
	具备

	9.3
	图像三维分析系统
	具备

	9.4
	自动轮廓勾画
	具备

	9.5
	序列对比工具
	具备

	9.6
	动态三维分析工具
	具备

	9.7
	曲面重建感兴趣区放置工具
	具备

	9.8
	多期相融合分析技术
	具备

	9.9
	电影模式工具
	具备

	9.10
	透明重建工具
	具备

	9.11
	多元三维处理工具
	具备

	9.12
	表面重建工具
	具备

	9.13
	直接三维兼容工具
	具备

	9.14
	三维内窥镜分析工具
	具备

	9.15
	智能自动中心飞行工具
	具备

	9.16
	鱼眼模式分析工具
	具备

	9.17
	管腔模式分析工具
	具备

	9.18
	自动割手术刀模式
	具备

	10
	心脏解剖结构分析诊疗平台

	10.1
	钙化积分软件
	具备

	10.2
	心脏工作流程
	具备

	10.2.1
	心脏全自动分析
	具备

	10.2.2
	冠状动脉树自动提取
	具备

	10.2.3
	冠状动脉名称自动标识
	具备

	10.2.4
	冠状动脉长度
	具备

	10.2.5
	冠脉横断面积测量
	具备

	10.2.6
	冠脉狭窄度测量
	具备

	10.2.7
	冠脉官腔体积测量
	具备

	10.2.8
	冠脉平均直径测量
	具备

	10.2.9
	冠状斑块彩色编码定性分析
	具备

	10.2.10
	冠脉斑块体积定量分析
	具备

	10.2.11
	冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划
	具备

	10.2.12
	类血管内超声功能
	具备

	10.2.13
	多期相重建
	具备

	10.2.14
	心脏彩色透明显示
	具备

	10.2.15
	心导管介入式显示
	具备

	10.2.16
	心脏主动脉瓣膜、二尖瓣运动分析
	具备

	11
	心功能分析诊疗平台

	11.1
	自动探测心腔
	具备

	11.2
	自动测量射血分数
	具备

	11.3
	自动心肌功能分析
	具备

	12
	动态心肌灌注评估及TAVI术前规划

	12.1
	心肌灌注分析
	具备

	12.1.1
	心脏重构
	具备，图像自动定位、识别并呈短轴位和长轴位视图

	12.1.2
	心脏自动分段
	具备，定义瓣膜平面和心脏顶点。然后，软件将计算心内膜和心外膜边界，并提供心肌的17个分段的地图，以及每个分段的图形视图

	12.1.3
	心脏组织定量数据
	具备，用彩色信息和牛眼图产生血流量、血容量、平均增加斜率和平均通过时间等定量数据

	12.2
	TAVI/TAVR术前规划
	具备

	12.2.1
	主动脉分析及自动分段
	具备

	12.2.2
	瓣膜界定工具
	具备

	12.2.3
	瓣膜平面自动检测
	具备

	12.2.4
	主动脉环轮廓测量工具
	具备

	13
	全自动血管分析诊疗平台

	13.1
	自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量
	具备

	13.2
	自动探查血管中轴
	具备

	13.3
	快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横，纵，斜截面图象
	具备

	13.4
	可以在两个主要血管之间添加分支改善血管中轴循迹
	具备

	13.5
	编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息
	具备

	13.6
	管腔曲面重建成像
	具备

	13.7
	最佳纵轴重建成像
	具备 

	13.8
	对操作者选定血管节段进行定性和定量分析，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径）
	具备 

	13.9
	通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像
	具备 

	13.10
	对血栓进行自动检测和分析
	具备 

	14
	全息仿生及影像实体转化平台

	14.1
	全息仿生成像
	具备

	14.1.1
	高分辨率实时渲染
	具备

	14.1.2
	多体积渲染模型融合
	具备

	14.1.3
	影像阈值独立调整
	具备

	15
	全身综合高级分析诊疗平台

	15.1
	一键去骨技术
	具备

	15.2
	尿路造影技术
	具备

	15.3
	头颈部CTA同步数字减影技术
	具备

	15.4
	脑出血测量工具
	具备

	15.5
	脑表面积分分析
	具备

	15.6
	腹部诊断软件包
	具备

	15.7
	肝脏多期相融合技术
	具备

	15.8
	肝体积测量工具
	具备

	15.9
	腹腔脂肪测量软件
	具备

	15.10
	骨科软件包
	具备

	15.11
	骨骼内固定支架透视技术
	具备

	15.12
	骨科畸形矫正评估
	具备

	15.13
	内耳多功能成像技术
	具备

	15.14
	全景齿科成像
	具备

	15.15
	高级融合软件包
	具备

	16
	全身肿瘤评估及灌注分析诊疗平台

	16.1
	高级肝脏分析软件包
	具备

	16.1.1
	肝分割
	具备

	16.1.2
	肝病变分割
	具备

	16.1.3
	肝脏和肝叶分段
	具备

	16.1.4
	肿瘤负荷计算分析
	具备

	16.1.5
	随访检查功能
	具备

	16.2
	4D高级灌注软件
	具备

	16.2.1
	通用灌注分析参数
	具备

	16.2.2
	自动分析血容量
	具备

	16.2.3
	自动分析血流量
	具备

	16.2.4
	自动分析平均通过时间
	具备

	16.2.5
	自动分析毛细血管表面渗透性
	具备

	16.2.6
	自动分析对比剂到达时间
	具备

	16.2.7
	灌注模板
	具备

	16.2.8
	标准灌注模板
	具备

	16.2.9
	脑卒中灌注模板
	具备

	16.2.10
	脑卒中全自动灌注模板
	具备

	16.2.11
	脑肿瘤灌注模板
	具备

	16.2.12
	脑肿瘤全自动灌注模板
	具备

	16.2.13
	体部肿瘤灌注模板
	具备

	16.2.14
	肝肿瘤灌注模板
	具备

	16.2.15
	胰腺灌注模板
	具备

	16.2.16
	前列腺灌注模板肾
	具备

	16.2.17
	脾脏灌注模板
	具备

	16.2.18
	软组织灌注模板
	具备

	16.2.19
	骨灌注模板
	具备

	17
	高级神经诊疗平台

	17.1
	缺血性卒中诊疗分析软件
	具备

	17.1.1
	工作流程线性优化
	具备

	17.1.2
	侧枝血管查看分析
	具备

	17.1.3
	颜色编码分析
	具备

	17.2
	脑血肿及动脉瘤诊疗分析软件
	具备

	17.2.1
	血肿工具
	具备

	17.2.2
	血肿分段分析
	具备

	17.2.3
	动脉瘤工具及评估分析
	具备

	17.2.4
	动脉瘤检测
	具备

	18
	高级骨关节分析诊疗平台

	18.1
	高精度脊柱自动识别与标记
	具备

	18.2
	在5秒内标记椎骨
	具备

	18.3
	脊柱自动生成曲线重新格式化
	具备

	18.4
	多工作流程和多检查类型访问：创伤、肿瘤学、专用脊柱、一般成像
	具备

	19
	肺部呼吸系统分析诊疗平台

	19.1
	肺结节分析软件
	具备

	19.1.1
	自动肺组织提取重建
	具备

	19.1.2
	自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶
	具备

	19.1.3
	定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间
	具备

	19.2
	全自动呼吸系统软件
	具备

	19.2.1
	全自动肺叶及气道自动分离技术
	具备

	19.2.2
	全自动气道壁和管腔内外壁的直径测量
	具备

	19.2.3
	全自动肺气肿分析
	具备

	20
	全自动结肠分析诊疗平台

	20.1
	自动结肠提取
	具备

	20.2
	结肠中心线跟踪技术
	具备

	20.3
	全结肠内镜电影
	具备

	20.4
	自动去小肠功能
	具备

	20.5
	360°结肠平铺
	具备

	20.6
	全自动高分辨率内镜飞行
	具备

	20.7
	虚拟活检
	具备

	20.8
	仰卧位、俯卧位 息肉自动定位
	具备

	20.9
	自动清除含对比剂标记的粪便和液体（包括对比剂）
	具备

	21
	能谱容积分析诊疗平台

	21.1
	最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV
	≥50cm

	21.2
	能谱物质分离种类
	≥10种

	21.3
	能谱物质拓展平台
	具备

	21.3.1
	能谱物质数据库可按实际需求提供扩展性
	具备

	21.4
	单能量图像分析平台
	具备

	21.4.1
	单能量图像查看工具
	具备

	21.4.2
	单能量图像比对功能
	具备

	21.4.3
	最佳信噪比工具
	具备

	21.4.4
	单能量血管成像工具
	具备

	21.4.5
	单能量硬化效应消除工具
	具备

	21.4.6
	能谱金属伪影消除工具
	具备

	21.4.7
	能谱曲线归一化比对工具
	具备

	21.4.8
	新物质标准衰减曲线添加功能
	具备

	21.5
	基物质分析平台
	具备

	21.5.1
	直方图分析
	具备

	21.5.2
	能谱基物质比对功能
	具备

	21.5.3
	新基物质添加功能
	具备

	21.5.4
	能谱虚拟平扫功能
	具备

	21.5.5
	能谱肺栓塞分析功能
	具备

	21.5.6
	能谱骨密度分析功能
	具备

	21.5.7
	能谱甲状腺摄碘能力分析功能
	具备

	21.6
	有效原子序数分析平台
	具备

	21.6.1
	有效原子序数数据库添加功能
	具备

	21.6.2
	有效原子序数结石定性分析功能
	具备

	22
	附件
	具备

	22.1
	人工智能后处理工作站一套：配置肺结节、肋骨骨折、头颈及脑灌注处理软件各一套。
	具备

	23
	其他
	具备

	23.1
	机房为交钥匙工程（含机房、过道医生办公室装修、监控（4路）、大功率除湿机1台、电子储物柜、专用空调3台、防护、环评、预控评、电脑桌椅及复印机一体化打印机及负责连接医院信息系统等）
	具备

	24
	高压注射器一台产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	24.1
	3个造影通道（2个造影剂 ，1个生理盐水）
	具备

	24.2
	注射时项≥40个
	具备

	25
	图文报告工作站一套，双屏显示
	具备

	26
	医用显示器（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	26.1
	3M医用显示器3台：尺寸≥21.3英寸，分辨率≥2048×1536，支持一键截屏，健康提醒功能
	具备

	26.2
	6M医用显示器1台：分辨率≥3280×2048，尺寸≥30英寸，亮度≥1300 cd/m2
	具备

	27
	标准医学影像工作台2套：规格1.5*0.75M，电动升降（产品需符合临床使用科室需求）
	具备

	28
	空气消毒机2台（移动和固定各一台）
	具备

	29
	主机及后处理工作站UPS≥30分钟
	具备

	30
	防护用品：成人铅衣、铅毯各一套；铅帽、铅围脖、铅眼镜各三套；儿童防护用品一套。
	具备

	31
	冷光3联可调光观片灯一个
	具备

	32
	投影仪一套，符合影像教学使用
	具备

	33
	医技护分批次进修学习
	具备



注：1、投标人应如实描述本包所投产品的技术参数和性能，并提供技术证明材料。技术证明材料：①产品注册证及附件（有备案编号的技术说明书）②检验报告、③官方彩页。以上加盖制造商和投标人公章，否侧视为未响应招标文件实质性要求。
2、投标人在技术偏离表中应清晰标注所在页码，并在证明材料中标注所在位置，若无法找到视为负偏离。
3、投标人提供的证明材料应清晰可见，若模糊不清无法辨认，视为负偏离。

