技术要求
	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	单道移液枪
	*1. 整支移液器可高温高压灭菌，且灭菌前无需进行拆卸，灭菌后移液器精准度无影响。
2. 有量程锁设定系统。
3. 可调环夹式弹射器，拆卸简单，可左右旋转。
4. 良好的人体工程学设计，握持更舒适。
5. 通用圆锥型套筒，适配多数品牌吸头。
6. 多种规格可选。

	2
	电动移液器
	1.仪器自带台面支架，方便放置，放置时移液管不会接触桌面。 
2.带桌面充电座架，可放置在实验台上随时充电及取放。 
3. 配显示屏，清晰显示吸排液速度和即时电量等信息。 
4. 适配性强，可连接1ml至100ml的多种移液管。
*5.至少有调速和逐滴两种模式，适应不同应用需求。 
6. 一次充电，可连续使用≥10小时，最高吸液速度：≥20mL/3s。 
7. 与液体可能接触部分可高温高压灭菌，防止交叉污染。 
8. 带墙面磁力支架，适合在生物安全柜等拥挤空间中使用。

	3
	高速落地冷冻离心机
	1.设备功能：生物样本离心、固液分离等。
2.设备配置：
2.1.主机：1台。    
*2.2.角转子1：8×50ml，最高转速：≥29000rpm，最大离心力：≥100000×g；角转子2：6×250ml，最高转速：≥14000rpm,最大离心力：≥30000×g。
3.技术参数
3.1温度设定范围：-20至40℃，温度精准度±2℃；具有预冷系统，制冷剂无CFC。
3.2有时间控制和加减速分级控制。
3.3可创建保存不少于100个程序。
3.4驱动系统：无碳刷大力矩电机，直接驱动。
3.5转子安装到离心机后可立即自动识别。
3.6转头锁定系统：具有转头自锁系统。
3.7具有操作人员记录及运行数据记录功能，原始实验数据可通过USB接口进行保存或通过网络实时上传，满足GMP/GLP数据管理要求。
3.8控制系统：微电脑控制,可以同时显示设定和实际温度、速度、时间等信息；可简单快捷设定运行条件和运行参数。
3.9具有自动开门功能。
3.10具有转子不平衡检测，超速和超温保护停机功能。
3.11具有离心腔智能真空系统。
3.12运行安静，噪声＜60dBa。

	4
	冷冻型台式微量离心机
	1.转头：24×1.5/2.0 mL 	1套，配备防生物污染密封盖1套。
2.最高转速：≥14800rpm。
3.最大离心力：≥20000g。
4.运行时间控制：1至99分钟，1分钟递增。
5.温度控制范围：-9至40℃。
6.转头盖具有自锁装置。

	5
	二氧化碳培养箱
	1.直热式CO2培养箱。体积容量：箱体1≥220L,箱体2≥150L。
2.灭菌认证‌：通过灭菌效果验证（提供相关文件）。
3.灭菌全程时间：≤20小时。
4.温度控制范围（℃）：环境温度+3至55℃。
5.温度控制精度（℃）：≤±0.1℃。
6.内腔设计多个加热单元，多面加热，多个控温区，保证温度均一性，温度均一性≤±0.3℃。
7.CO2控制范围：0至20％，CO2控制精度：±0.1%。
8.具有CO2浓度自动校准功能，保证CO2浓度的高精确性。
*9.灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器。
10.一体式不锈钢内胆，光滑内壁，清洁无死角。
11.水盘式加湿方式。
12.配备气体在线过滤器：进入的气体经过在线过滤器可消除输入气体中的污染物。
13.箱内气体循环配备超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.9%，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平，以保护样品。

	6
	倒置显微镜
	1.光学系统：具有色差反差双重校正光路。
2.物镜齐焦长度：≤45mm。
3.目镜筒：360°旋转，瞳距可调。
4.目镜：10X，视野数≥20。
5.物镜转换盘：≥4位。
6.物镜： 
4x平场消色差物镜，数值孔径≥0.1；
10x平场消色差相差物镜，数值孔径≥0.25；
20x平场消色差相差物镜，数值孔径≥0.30；
40x平场消色差相差物镜，数值孔径≥0.50。
7.聚光镜：数值孔径≥0.3。

	7
	全自动细胞计数仪
	1.≥10英寸触摸屏一体机，内置≥500G硬盘数据存储电脑 ，符合相关洁净度要求。
*2.GMP适用性：标准颗粒检测标准CV<5%。
3.荧光通道：标配红、绿双荧光通道，并可扩增通道。
4.可单独调节单个荧光通道的曝光时间、增益、标记阀值等。
5.焦距调节：一次调焦，使用过程中无需调焦。
6.检测参数：具备明场计数、PBMC荧光细胞计数、凋亡、转染、周期、抗体亲和力、细胞亚群分析等。
7.样品槽体积：≥10µl；测量时间：20-60秒，可连续自动检测样品。
8.光源：LED冷光源。
9.成像：≥120万CCD成像。
10.配备品牌工作电脑及打印机一套，配置要求：cpu：i5-12代或以上，内存：16g或以上，硬盘：512g固态或以上，显示器：24寸或以上。负责连接医院信息系统。

	8
	医药冷藏冰箱
	1.温度范围：2至8℃(0.1℃调节)。
2.有效容积：≥380L。
3.外门自带锁一个。
4.电加热玻璃门设计。
*5.采用进口压缩机。
6.安全装置：高温报警、低温报警、门未关闭报警、传感器故障报警、冷凝异常高温报警、冷凝器堵塞报警、断电报警等。有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等多种报警方式，可接远程报警。
7.配备24小时智能温控监测系统，各项监测数据可传输至电脑和手机端。

	9
	负80度超低温冰箱
	1.箱内温度范围不小于 -50至-86℃，可调。
2.具有多种故障报警提示。
3.具有多重保护功能：开机延时保护、过电流保护、断电记忆数据保护等。
*4.采用进口品牌双压缩机，制冷剂无CFC、无HCFC。
5.环境温度时，降温至-80℃所需时间≤4小时，提供第三方机构报告。
6.符合人体工程学的门把手设计，同时使用暗锁及双挂锁。
7.空载断电从-80℃保温至-50℃≥200min，提供第三方机构报告。
8.内外门全开门一分钟降至-75℃，耗时≤35min，提供第三方机构报告。
9.有效容积≥540L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥30000份样本。

	10
	大口径方提桶液氮罐
	1.容积：175L。
2.口径：≥200MM。
3.静态液氮日蒸发量：≤1L。
4.静态液氮保存期：≥100天。
5.2ml冻存管数量：≥6000个。  
6.标配：液氮罐1个、提桶数量≥6个、盖塞1个、锁盖1套。
7.配备自动液面实时监测及报警系统、脚轮等。
8.真空绝热性能：当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。
9.保修期：自验收合格起真空层保修五年。

	11
	液氮罐
	1.容积：10L。
2.口径：≥100mm。
3.静态液氮日蒸发量：≤0.42L。
4.静态液氮保存期：≥24天。
5.2ml冻存管数量≥100个。  
6.标配：液氮罐1个、提桶数量≥1个、盖塞1个、锁盖1套。
7.配备自动液面实时监测及报警系统、滑轮式小推车、冷冻钳。
8.真空绝热性能：当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。
9.保修期：自验收合格起真空层保修五年。

	12
	脱色摇床
	1.转速范围：50至300rpm。
2.具备定时功能。
3.数码显示：时间、转速显示等。
4.回转直径：≥12mm。
5.最大载重：≤3Kg。
6.电机参数：直流外转子电机。
7.蜂鸣提示：有。

	13
	台式冷冻离心机
	1.最高转速：≥ 15200rpm。
2.最大离心力：≥25000×g。
3.最大容量: ≥4×1000 mL。
4.温度设定范围：-10℃至40℃。
5.加减速控制：多级加减速。
6.具备转头锁定系统。
7.生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖。
8.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。
9.程序：可存储≥100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定。
10.数据记录:记录所有的运行记录，既可以通过触屏实时查看又可以通过USB接口将运行记录导出。
11.配置
11.1.台式冷冻型离心机主机一台，配水平转头，吊篮，密封盖，250ml离心管、50ml离心管、15ml离心管适配器各一套。
11.2.台式冷冻型离心机主机一台，配水平转头，吊篮，密封盖，500ml离心管、50ml离心管、15ml离心管适配器各一套。

	14
	磁力架
	1. 产品描述：磁铁具备强大磁性吸附力，可高效的分离细胞。
2. 适用耗材类型：50ml管。
3. 可容纳耗材数量：≥2。
4. 工作体积范围：10至50 mL。
5. 磁铁旋转校角度：360度。

	15
	水浴锅
	1.加热温度范围：室温至99.9ºC。
2.温度精度：0.1ºC。
3.时间设置范围：0至999min。
4.显示屏：LED。
5.功率：≥800W。
6.电压/频率：220至240V; 50/60Hz。
7.运行方式：连续/定时。
8.孔数：≥4。
9.容积：≥12L。

	16
	热合机
	1.热合方式：自动热合，瞬间热合、热量均匀、粘合可靠、无污染。
2.热合时间：1-4s，可调。
3.适用管径：外径φ3mm至φ6mm，壁厚≤1mm的管路。
4.电压调节方式：手动调压，3档可调。
5.电源电压：220V±10%/50Hz±1Hz。
6.功率：≤360W。
7.设有状态指示灯。
8.散热结构设计合理，有效降低箱内温度，可长时间连续工作。
9.具有高频防护功能。

	17
	全温培养振荡器
	1.电源电压:AC220V 50HZ。
2.振荡频率:30至80rpm。
3.振幅:≥20mm。
4.控温范围:5至50℃。
5.温度波动:±0.5℃，温度分辨率:0.1℃。
6.摆板:双层。空间高度:上层≥280mm下层≥200mm。
7.最大容量(三角烧瓶):150mlx14x2个 或250mlx14x2个 或500mlx9x2个或1000mlx2个。
8.功率:≥700W。

	18
	大型鼓风干燥箱
	1.控温范围：55至250℃。
2.恒温波动度：±1.0℃。
3.温度分辨率：0.1℃。
4.温度均匀度：±3%（测试点为100℃）。
5.工作环境温度：5至40℃。
6.输入功率：≥2000W。
7.容积：≥220L。
8.标配载物托架≥2块。
9.定时范围：0至9999min。

	19
	恒温培养箱
	1.控温范围：室温+5至65℃。
2.温度波动度：±0.5℃。
3.控温精度：0.1℃。
4.功率：≥150W。
5.容积：≥ 20L。
6.标配载物托架≥2块。

	20
	小垂直板电泳系统
	（一）小型垂直电泳槽
1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验。
2.胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm。                                                 
3.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上。                          
4.灌胶系统：能同时看到正在灌制的两块凝胶。                          
5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 。                        
6.电泳梳：不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中要保证均一的凝胶聚合。                                                                                                                                                                                                                                                 
（二）小型湿转槽
1.最大凝胶尺寸（宽 x 长）：10 x 7.5cm。
2.缓冲液要求:450ml。
3.凝胶容量: 兼容2块预制胶或手灌胶。
（三）电源
1.输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率≤75 W。
2.输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到999分钟，有暂停/继续功能，有断电后自动恢复功能。
3.输出插孔多对并联，可同时对多个同类型的电泳槽进行电泳。

	21
	核酸制胶与电泳系统
	1.缓冲液体积：300-450ml。
2.配置5个制胶托盘：6×6cm (2个)，灌胶量25~30ml/块；6×12cm (1个)，灌胶量45~50ml/块；12×6cm (1个)，灌胶量45~50ml/块；12×12cm (1个)，灌胶量90~100ml/块。
3.制胶梳子参数(梳子厚度、孔数)1.0mm (25-Well+11-Well×2) (1个)；
1.5mm (18-Well+8-Well×2) (1个)；
1.5mm (13-Well+6-Well×2) (1个)；
2.0mm (3-Well+2-Well×2+1-Well) (1个)
4.梳子孔有效高度：匹配制胶托盘使用。
5.电压、功率限制：≤300V，≤50W。

	22
	蓝光切胶仪凝胶成像仪
	1.波长:470nm。
2.照射方式:双侧LED光源。
3.滤光片:琥珀色滤光片。
4.电源:DC。

	23
	凝胶成像分析系统
	1.分辨率：≥2560×1920；像素：≥500万像素。
2.信噪比：≥56db。
3.灵敏度：可检测出低于20pgEB染色的双链DNA。
4.摄像头：低照度高分辨率数字CCD。
5.变焦镜头：≥5倍变焦镜头。
6.智能化控制暗箱。
7.配备超薄（透射）转换板和（反射）白光源。
8.可通过电脑实现对变焦、聚焦、光圈、紫外灯等的控制功能。
9.配备计算机、打印机和软件分析系统一套。计算机性能需满足分析软件的流畅运行，还需连接医院信息系统，配置要求：cpu：i5-12代或以上，内存：16g或以上，硬盘：512G固态或以上，显示器：24寸或以上。负责连接医院信息系统。

	24
	立式蒸汽灭菌器
	1.优质不锈钢材料。
2.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数。
3.配备安全锁装置。
4.数码屏显示。
5.配有标准测试接口。
6.自动保护功能:超温保护;超压保护;低水位保护，防干烧。
7.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽。
8.灭菌温度选择范围50至134℃。
9.灭菌时间选择范围：4至120min。
10.容积：≥30L。

	25
	手提式蒸汽灭菌器
	1.不锈钢材料制成，经久耐用。
2.微电脑控制，数码显示，灭菌温度、时间可调。
3.超压自泄。
4.自涨式密封圈，密封更可靠。
5.操作简便、安全可靠。
6.灭菌结束蜂鸣提醒，自动停机。
7. 容积：<30L。
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