- 技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单道移液枪 | *1. 整支移液器可高温高压灭菌，且灭菌前无需进行拆卸，灭菌后移液器精准度无影响。 2. 有量程锁设定系统。 3. 可调环夹式弹射器，拆卸简单，可左右旋转。 4. 良好的人体工程学设计，握持更舒适。 5. 通用圆锥型套筒，适配多数品牌吸头。 6. 多种规格可选。 |
| 2 | 电动移液器 | 1.仪器自带台面支架，方便放置，放置时移液管不会接触桌面。 2.带桌面充电座架，可放置在实验台上随时充电及取放。 3. 配显示屏，清晰显示吸排液速度和即时电量等信息。 4. 适配性强，可连接1ml至100ml的多种移液管。 *5.至少有调速和逐滴两种模式，适应不同应用需求。 6. 一次充电，可连续使用≥10小时，最高吸液速度：≥20mL/3s。 7. 与液体可能接触部分可高温高压灭菌，防止交叉污染。 8. 带墙面磁力支架，适合在生物安全柜等拥挤空间中使用。 |
| 3 | 高速落地冷冻离心机 | 1.设备功能：生物样本离心、固液分离等。 2.设备配置： 2.1.主机：1台。 *2.2.角转子1：8×50ml，最高转速：≥29000rpm，最大离心力：≥100000×g；角转子2：6×250ml，最高转速：≥14000rpm,最大离心力：≥30000×g。 3.技术参数 3.1温度设定范围：-20至40℃，温度精准度±2℃；具有预冷系统，制冷剂无CFC。 3.2有时间控制和加减速分级控制。 3.3可创建保存不少于100个程序。 3.4驱动系统：无碳刷大力矩电机，直接驱动。 3.5转子安装到离心机后可立即自动识别。 3.6转头锁定系统：具有转头自锁系统。 3.7具有操作人员记录及运行数据记录功能，原始实验数据可通过USB接口进行保存或通过网络实时上传，满足GMP/GLP数据管理要求。 3.8控制系统：微电脑控制,可以同时显示设定和实际温度、速度、时间等信息；可简单快捷设定运行条件和运行参数。 3.9具有自动开门功能。 3.10具有转子不平衡检测，超速和超温保护停机功能。 3.11具有离心腔智能真空系统。 3.12运行安静，噪声＜60dBa。 |
| 4 | 冷冻型台式微量离心机 | - 1.转头：24×1.5/2.0 mL 1套，配备防生物污染密封盖1套。 - 2.最高转速：≥14800rpm。 - 3.最大离心力：≥20000g。 - 4.运行时间控制：1至99分钟，1分钟递增。 - 5.温度控制范围：-9至40℃。 - 6.转头盖具有自锁装置。 |
| 5 | 二氧化碳培养箱 | 1.直热式CO2培养箱。体积容量：箱体1≥220L,箱体2≥150L。 2.灭菌认证‌：通过灭菌效果验证（提供相关文件）。 3.灭菌全程时间：≤20小时。 4.温度控制范围（℃）：环境温度+3至55℃。 5.温度控制精度（℃）：≤±0.1℃。 6.内腔设计多个加热单元，多面加热，多个控温区，保证温度均一性，温度均一性≤±0.3℃。 7.CO2控制范围：0至20％，CO2控制精度：±0.1%。 8.具有CO2浓度自动校准功能，保证CO2浓度的高精确性。 *9.灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器。 10.一体式不锈钢内胆，光滑内壁，清洁无死角。 11.水盘式加湿方式。 12.配备气体在线过滤器：进入的气体经过在线过滤器可消除输入气体中的污染物。 13.箱内气体循环配备超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.9%，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平，以保护样品。 |
| 6 | 倒置显微镜 | 1.光学系统：具有色差反差双重校正光路。 2.物镜齐焦长度：≤45mm。 3.目镜筒：360°旋转，瞳距可调。 4.目镜：10X，视野数≥20。 5.物镜转换盘：≥4位。 6.物镜： 4x平场消色差物镜，数值孔径≥0.1； 10x平场消色差相差物镜，数值孔径≥0.25； 20x平场消色差相差物镜，数值孔径≥0.30； 40x平场消色差相差物镜，数值孔径≥0.50。 7.聚光镜：数值孔径≥0.3。 |
| 7 | 全自动细胞计数仪 | 1.≥10英寸触摸屏一体机，内置≥500G硬盘数据存储电脑 ，符合相关洁净度要求。 *2.GMP适用性：标准颗粒检测标准CV<5%。 3.荧光通道：标配红、绿双荧光通道，并可扩增通道。 4.可单独调节单个荧光通道的曝光时间、增益、标记阀值等。 5.焦距调节：一次调焦，使用过程中无需调焦。 6.检测参数：具备明场计数、PBMC荧光细胞计数、凋亡、转染、周期、抗体亲和力、细胞亚群分析等。 7.样品槽体积：≥10µl；测量时间：20-60秒，可连续自动检测样品。 8.光源：LED冷光源。 9.成像：≥120万CCD成像。 10.配备品牌工作电脑及打印机一套，配置要求：cpu：i5-12代或以上，内存：16g或以上，硬盘：512g固态或以上，显示器：24寸或以上。负责连接医院信息系统。 |
| 8 | 医药冷藏冰箱 | 1.温度范围：2至8℃(0.1℃调节)。 2.有效容积：≥380L。 3.外门自带锁一个。 4.电加热玻璃门设计。 *5.采用进口压缩机。 6.安全装置：高温报警、低温报警、门未关闭报警、传感器故障报警、冷凝异常高温报警、冷凝器堵塞报警、断电报警等。有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等多种报警方式，可接远程报警。 7.配备24小时智能温控监测系统，各项监测数据可传输至电脑和手机端。 |
| 9 | 负80度超低温冰箱 | 1.箱内温度范围不小于 -50至-86℃，可调。 2.具有多种故障报警提示。 3.具有多重保护功能：开机延时保护、过电流保护、断电记忆数据保护等。 *4.采用进口品牌双压缩机，制冷剂无CFC、无HCFC。 5.环境温度时，降温至-80℃所需时间≤4小时，提供第三方机构报告。 6.符合人体工程学的门把手设计，同时使用暗锁及双挂锁。 7.空载断电从-80℃保温至-50℃≥200min，提供第三方机构报告。 8.内外门全开门一分钟降至-75℃，耗时≤35min，提供第三方机构报告。 9.有效容积≥540L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥30000份样本。 |
| 10 | 大口径方提桶液氮罐 | 1.容积：175L。 2.口径：≥200MM。 3.静态液氮日蒸发量：≤1L。 4.静态液氮保存期：≥100天。 5.2ml冻存管数量：≥6000个。 6.标配：液氮罐1个、提桶数量≥6个、盖塞1个、锁盖1套。 7.配备自动液面实时监测及报警系统、脚轮等。 8.真空绝热性能：当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 9.保修期：自验收合格起真空层保修五年。 |
| 11 | 液氮罐 | 1.容积：10L。 2.口径：≥100mm。 3.静态液氮日蒸发量：≤0.42L。 4.静态液氮保存期：≥24天。 5.2ml冻存管数量≥100个。 6.标配：液氮罐1个、提桶数量≥1个、盖塞1个、锁盖1套。 7.配备自动液面实时监测及报警系统、滑轮式小推车、冷冻钳。 8.真空绝热性能：当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 9.保修期：自验收合格起真空层保修五年。 |
| 12 | 脱色摇床 | 1.转速范围：50至300rpm。 2.具备定时功能。 3.数码显示：时间、转速显示等。 4.回转直径：≥12mm。 5.最大载重：≤3Kg。 6.电机参数：直流外转子电机。 7.蜂鸣提示：有。 |
| 13 | 台式冷冻离心机 | 1.最高转速：≥ 15200rpm。 2.最大离心力：≥25000×g。 3.最大容量: ≥4×1000 mL。 4.温度设定范围：-10℃至40℃。 5.加减速控制：多级加减速。 6.具备转头锁定系统。 7.生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖。 8.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。 9.程序：可存储≥100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定。 10.数据记录:记录所有的运行记录，既可以通过触屏实时查看又可以通过USB接口将运行记录导出。 11.配置 11.1.台式冷冻型离心机主机一台，配水平转头，吊篮，密封盖，250ml离心管、50ml离心管、15ml离心管适配器各一套。 11.2.台式冷冻型离心机主机一台，配水平转头，吊篮，密封盖，500ml离心管、50ml离心管、15ml离心管适配器各一套。 |
| 14 | 磁力架 | 1. 产品描述：磁铁具备强大磁性吸附力，可高效的分离细胞。 2. 适用耗材类型：50ml管。 3. 可容纳耗材数量：≥2。 4. 工作体积范围：10至50 mL。 5. 磁铁旋转校角度：360度。 |
| 15 | 水浴锅 | 1.加热温度范围：室温至99.9ºC。 2.温度精度：0.1ºC。 3.时间设置范围：0至999min。 4.显示屏：LED。 5.功率：≥800W。 6.电压/频率：220至240V; 50/60Hz。 7.运行方式：连续/定时。 8.孔数：≥4。 9.容积：≥12L。 |
| 16 | 热合机 | 1.热合方式：自动热合，瞬间热合、热量均匀、粘合可靠、无污染。 2.热合时间：1-4s，可调。 3.适用管径：外径φ3mm至φ6mm，壁厚≤1mm的管路。 4.电压调节方式：手动调压，3档可调。 5.电源电压：220V±10%/50Hz±1Hz。 6.功率：≤360W。 7.设有状态指示灯。 8.散热结构设计合理，有效降低箱内温度，可长时间连续工作。 9.具有高频防护功能。 |
| 17 | 全温培养振荡器 | 1.电源电压:AC220V 50HZ。 2.振荡频率:30至80rpm。 3.振幅:≥20mm。 4.控温范围:5至50℃。 5.温度波动:±0.5℃，温度分辨率:0.1℃。 6.摆板:双层。空间高度:上层≥280mm下层≥200mm。 7.最大容量(三角烧瓶):150mlx14x2个 或250mlx14x2个 或500mlx9x2个或1000mlx2个。 8.功率:≥700W。 |
| 18 | 大型鼓风干燥箱 | 1.控温范围：55至250℃。 2.恒温波动度：±1.0℃。 3.温度分辨率：0.1℃。 4.温度均匀度：±3%（测试点为100℃）。 5.工作环境温度：5至40℃。 6.输入功率：≥2000W。 7.容积：≥220L。 8.标配载物托架≥2块。 9.定时范围：0至9999min。 |
| 19 | 恒温培养箱 | 1.控温范围：室温+5至65℃。 2.温度波动度：±0.5℃。 3.控温精度：0.1℃。 4.功率：≥150W。 5.容积：≥ 20L。 6.标配载物托架≥2块。 |
| 20 | 小垂直板电泳系统 | （一）小型垂直电泳槽 1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验。 2.胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm。 3.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上。 4.灌胶系统：能同时看到正在灌制的两块凝胶。 5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 。 6.电泳梳：不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中要保证均一的凝胶聚合。 （二）小型湿转槽 1.最大凝胶尺寸（宽 x 长）：10 x 7.5cm。 2.缓冲液要求:450ml。 3.凝胶容量: 兼容2块预制胶或手灌胶。 （三）电源 1.输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率≤75 W。 2.输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到999分钟，有暂停/继续功能，有断电后自动恢复功能。 3.输出插孔多对并联，可同时对多个同类型的电泳槽进行电泳。 |
| 21 | 核酸制胶与电泳系统 | 1.缓冲液体积：300-450ml。 2.配置5个制胶托盘：6×6cm (2个)，灌胶量25~30ml/块；6×12cm (1个)，灌胶量45~50ml/块；12×6cm (1个)，灌胶量45~50ml/块；12×12cm (1个)，灌胶量90~100ml/块。 3.制胶梳子参数(梳子厚度、孔数)1.0mm (25-Well+11-Well×2) (1个)； 1.5mm (18-Well+8-Well×2) (1个)； 1.5mm (13-Well+6-Well×2) (1个)； 2.0mm (3-Well+2-Well×2+1-Well) (1个) 4.梳子孔有效高度：匹配制胶托盘使用。 5.电压、功率限制：≤300V，≤50W。 |
| 22 | 蓝光切胶仪凝胶成像仪 | 1.波长:470nm。 2.照射方式:双侧LED光源。 3.滤光片:琥珀色滤光片。 4.电源:DC。 |
| 23 | 凝胶成像分析系统 | 1.分辨率：≥2560×1920；像素：≥500万像素。 2.信噪比：≥56db。 3.灵敏度：可检测出低于20pgEB染色的双链DNA。 4.摄像头：低照度高分辨率数字CCD。 5.变焦镜头：≥5倍变焦镜头。 6.智能化控制暗箱。 7.配备超薄（透射）转换板和（反射）白光源。 8.可通过电脑实现对变焦、聚焦、光圈、紫外灯等的控制功能。 9.配备计算机、打印机和软件分析系统一套。计算机性能需满足分析软件的流畅运行，还需连接医院信息系统，配置要求：cpu：i5-12代或以上，内存：16g或以上，硬盘：512G固态或以上，显示器：24寸或以上。负责连接医院信息系统。 |
| 24 | 立式蒸汽灭菌器 | 1.优质不锈钢材料。 2.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数。 3.配备安全锁装置。 4.数码屏显示。 5.配有标准测试接口。 6.自动保护功能:超温保护;超压保护;低水位保护，防干烧。 7.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽。 8.灭菌温度选择范围50至134℃。 9.灭菌时间选择范围：4至120min。 10.容积：≥30L。 |
| 25 | 手提式蒸汽灭菌器 | 1.不锈钢材料制成，经久耐用。 2.微电脑控制，数码显示，灭菌温度、时间可调。 3.超压自泄。 4.自涨式密封圈，密封更可靠。 5.操作简便、安全可靠。 6.灭菌结束蜂鸣提醒，自动停机。 7. 容积：<30L。 |