吞咽神经和肌肉电刺激仪
技术参数：
1. 设备要求便携；
2. ★仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗，矩形电极片用于训练；
3. 液晶屏显示，屏幕尺寸：114mm*64mm
4. 输出电参数：
a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±2mA
b) 主电极开路输出电压：≤150V
5. ★需具有四种输出模式：成人连续模式、儿童交替模式、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式：
5.1.成人连续模式
脉冲宽度：100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs
脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz
5.2.儿童交替模式
脉冲宽度：100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs
脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz
持续时间：≥1s
5.3手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调
[bookmark: _GoBack]5.4.自动触发模式脉冲宽度：脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s；
6.★脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。（需提供相关证明文件）
7.时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%
8.设备连续工作时间大于8h
 
