标本冷藏柜技术要求

# 1、适用于病理标本的保存，设计符合《中华人民共和国环境保护法》的有关要求。

- *2、柜体为落地式，可直接落地摆放。外形尺寸：宽约1000mm±30mm,深850mm±30mm，高2000mm±30mm，可根据现场定制，以实际需求为准。

- 3、箱体、门体均采用优质SUS304不锈钢，厚度≥1mm，由数控设备裁剪、折弯、焊接而成；

- 3、侧板、面板SUS304拉丝板不锈钢材料，光洁、卫生易清洗，经久耐用，抗腐；

- 4、柜体内部分隔四层，使标本放置条理；

- 5、上下四开门设计，保证柜体密封性；

- 6、顶部配置静音风机，面板具有独立开关，控制排风；可去除难闻的试剂气味，保障工作人员健康。

- 7、电源：220V/50Hz，

- 8、柜体整体结构采用单门隔断式设计，有效避免取放标本时有毒气体的外泄，确保标本柜处于一定的负压状态；

- 9、柜门四边安装橡胶密封圈，机械扣锁，保证柜体内部密闭性，防止有害气体外泄。

- *10、自带通风管道，柜内产生的气体由通风管道排至室外。

- 11、内置照明灯。