医用封口机参数
封口速度≥10m/min,走纸自动感应控制

封口宽度12mm,封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求
封口留边0-35mm可调
外壳材质：304不锈钢
彩色触摸屏≥5英寸，全中文操作界面，内置时钟
采用微电脑温度控制，可实现温控精度±1%，工作温度60-220℃任意设置
高速升温设计，室温~180℃升温≤45秒
辅助降温设计，设计有与工作温度设置联动的降温系统，减少高温封口转换至低温封口的等待时间
采用先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高
有自动节能待机功能，待机时间可调，延长设备使用寿命，降低能源消耗
采用浮动式恒定压力压合设计系统，适应纸塑平面袋、纸塑立体袋、纸纸袋的封口需要
故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示
