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	序号
	技术参数
	产品主要参数指标

	1
	额定输入功率
	60VA

	2
	正常工作条件
	a)环境温度：0℃～40 ℃；
b)电源：AC 220V±22V；50Hz±1H

	3
	牵引力设置范围
	a）腰椎牵引力设置范围为0～990N，步进10N调节
b）颈椎牵引力设置范围为0～300N，步进10N调节

	4
	输出准确性
	a) 腰椎牵引：牵引力≤200N时，允差为±10%或±10N取大值；牵引力＞200N时，允差为±20%或±50N取小值。
b) 颈椎牵引：牵引力≤200N时，允差为±10%或±10N取大值；牵引力＞200N时，允差为±20%或±50N取小值。

	5
	输出稳定性
	在正常状态下，整个治疗过程中的牵引力应保持稳定或均匀变化，不应发生突跳。
由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预置值。恢复的速率应在牵引力变化速率的范围内。
在腰椎牵引和颈椎牵引同时工作时，任一输出端牵引力变化（例如启动、停止或意外拉紧/松弛）时，应不引起其他输出端的牵引力漂移或突跳。

	6
	监测准确性
	牵引力实时监测显示数值与实际数值允差为±10%。
使用说明书中应明确说明牵引力的监测准确性。

	7
	牵引力变化速率
	牵引力变化速率不大于250N/s。

	8★
	危险输出的防止
	a) 颈椎牵引力设定达到200N时，需按一下限值确认键才能继续向上调节，限值确认键每按一下无动作一分钟后重新自动锁定。
b) 颈椎牵引力设定200N以上时每调节10N均有提示音。
c) 具有渐进期30s，渐退期30s
d) 在渐退期，设备应不会对患者产生负牵引力（压力）。

	9
	牵引时间
	a) 牵引时间范围0～99min可调，步进值1min；允差±30s
b) 持续时间范围0～9min可调，步进值1min；允差±10s
c) 间歇时间范围0～9min可调，步进值1min；允差±10s
d) 所有可设定时间计时方式均为倒计时

	10★
	输出指示
	液晶触摸屏显示及操作
在治疗过程中，按选择键可随时查看牵引力、持续时间、间歇时间、总治疗时间等已设定的输出参数。且不影响治疗过程。

	12
	运动角度
	a）平牵
b)上下折
背部床面可上折30°，下折10°，允差±2°。
上下折的零位误差不大于±1°，上折位置应能保持稳定
c) 左右旋转
背部床面可左右旋转，旋转角度各25°，允差±2°。
运行速度为210°/min，允差±15%。

	13★
	复位校准
	数字角度传感器，监测牵引角度
牵引力一键校准
牵引角度一键复位

	14
	噪声
	牵引床正常工作时，噪声≤60dB(A)。

	15
	牵引模式
	牵引床内置四种腰椎牵引模式：
a）连续型牵引模式；
b）间歇型牵引模式；
c）阶梯型牵引模式；
d）周期型牵引模式；





