电动牵引床技术参数

| 序号 | 技术参数 | 产品主要参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定输入功率 | 60VA |
| 2 | 正常工作条件 | a)环境温度：0℃～40 ℃； b)电源：AC 220V±22V；50Hz±1H |
| 3 | 牵引力设置范围 | a）腰椎牵引力设置范围为0～990N，步进10N调节 b）颈椎牵引力设置范围为0～300N，步进10N调节 |
| 4 | 输出准确性 | - 腰椎牵引：牵引力≤200N时，允差为±10%或±10N取大值；牵引力＞200N时，允差为±20%或±50N取小值。 - 颈椎牵引：牵引力≤200N时，允差为±10%或±10N取大值；牵引力＞200N时，允差为±20%或±50N取小值。 |
| 5 | 输出稳定性 | 在正常状态下，整个治疗过程中的牵引力应保持稳定或均匀变化，不应发生突跳。 由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预置值。恢复的速率应在牵引力变化速率的范围内。 在腰椎牵引和颈椎牵引同时工作时，任一输出端牵引力变化（例如启动、停止或意外拉紧/松弛）时，应不引起其他输出端的牵引力漂移或突跳。 |
| 6 | 监测准确性 | 牵引力实时监测显示数值与实际数值允差为±10%。 使用说明书中应明确说明牵引力的监测准确性。 |
| 7 | 牵引力变化速率 | 牵引力变化速率不大于250N/s。 |
| 8★ | 危险输出的防止 | - 颈椎牵引力设定达到200N时，需按一下限值确认键才能继续向上调节，限值确认键每按一下无动作一分钟后重新自动锁定。 - 颈椎牵引力设定200N以上时每调节10N均有提示音。 - 具有渐进期30s，渐退期30s - 在渐退期，设备应不会对患者产生负牵引力（压力）。 |
| 9 | 牵引时间 | - 牵引时间范围0～99min可调，步进值1min；允差±30s - 持续时间范围0～9min可调，步进值1min；允差±10s - 间歇时间范围0～9min可调，步进值1min；允差±10s - 所有可设定时间计时方式均为倒计时 |
| 10★ | 输出指示 | 液晶触摸屏显示及操作 在治疗过程中，按选择键可随时查看牵引力、持续时间、间歇时间、总治疗时间等已设定的输出参数。且不影响治疗过程。 |
| 12 | 运动角度 | a）平牵 b)上下折 背部床面可上折30°，下折10°，允差±2°。 上下折的零位误差不大于±1°，上折位置应能保持稳定 c) 左右旋转 背部床面可左右旋转，旋转角度各25°，允差±2°。 运行速度为210°/min，允差±15%。 |
| 13★ | 复位校准 | 数字角度传感器，监测牵引角度 牵引力一键校准 牵引角度一键复位 |
| 14 | 噪声 | 牵引床正常工作时，噪声≤60dB(A)。 |
| 15 | 牵引模式 | 牵引床内置四种腰椎牵引模式： a）连续型牵引模式； b）间歇型牵引模式； c）阶梯型牵引模式； d）周期型牵引模式； |