通风柜技术要求

1、规格：宽1600*深800*高2000mm ±30mm 具体尺寸及隔断可根据现场实际需求进行定制。
2.柜体采用1.0mm冷轧板经数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接成型，所有电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔，整体外形美观。

3.根据要求定制玻璃平开门，视窗采用5mm钢化玻璃，配有橡胶缓冲装置；通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围；

4.外部连接装置都耐化学腐蚀，采用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。

5.通风柜内衬材料采用5mm白色抗倍特板，具有良好的耐酸碱有机溶剂腐蚀。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、气路。导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出，确保无任何残留气体存在，通风效率高，噪声小。

6.控制开关及照明：采用LED 灯，易更换，照度不小于400 lux。

7.调整脚：采用M10 注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。

8.喷涂：采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁。

9.通风柜控制面板集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，易于操作。

10.通风柜内置静音风机，风量大、噪音小，方便安装。噪音等级：≤68dB（A）。
11.风机风量多档可调，吸入口风速：0.3～0.8m/s；系统排风量：≥1140 m3/h；保障无有害气体外泄。
12.包括配套通风管道的安装。
