
电动起立床技术参数
1. 床面具有垂直升降功能，便于患者上、离床转移，床面升降距离：450mm～800mm；
2. 采用医用慢速推杆电机，训练过程中使患者逐渐适应体位变化，从0°升至85°的起立时间不应小于30s；
3. 具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°；具有站立角度校准功能，保证角度显示准确；
4. [bookmark: _GoBack]脚踏板可左右分别调节背屈及跖屈角度，调节范围为：+15°~-25°；
5. 电动起立床承载载荷≥180kg作升降和起立运动；
6. 每只脚踏板载荷≥150kg；
7. 辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg，水平方向50kg；
8. 固定带工作载荷≥50kg；
9. ▲具有手动程序，可设置站立角度和站立时间；具有八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间；
10. ▲具备站立时间设置功能：0min～75min可调，步长5min，计时结束有提示音；
11. ▲双电机控制床体升降及床体起立；设备运行时噪音应小于60dB。
12. ▲脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；
13. 具备患者可操作紧急停止控制装置
14. 设备静态承载能力≥380kg。
15. 手持控制器配备LCD显示屏，可显示内容包括站立角度-时间曲线、站立角度、程序模式及站立时间；手持控制器配备程序控制键，可选择站立时间选项及启动和暂停起立床的程序运行。
