手功能康复训练与评估系统技术参数

1、功能及适用范围：产品适用于脑卒中、脑外伤、手外伤等原因导致的上肢和手指关节功能障碍患者的康复训练和辅助治疗，兴奋上肢肌肉组织，促进局部血液循环。
2、主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa。
3、内置气压传感器，压力监测范围≥130kPa，主机压力过载触发溢流阀排气，保证设备气路安全。
4、主机工作时噪声≤48dB（A）。
5、主机配有2路气路通道，可同时连接2个康复动力手套，供双手或2人同时训练。
6、康复动力手套为气动驱动，气动手套可实现1s快速插拔。
7、康复动力手套四指活动范围大，其中大拇指活动范围 ≥180°、小拇指活动范围≥280°。
8、所有康复动力手套通过疲劳测试，最大负载下连续全范围屈伸工作≥10万次。
9、康复动力手套采用人体工学设计，虎口及腕部采用魔术贴设计，可快速穿戴，魔术贴最大粘合力≤30N，保证牢固稳定。
10、主机液晶触摸屏尺寸≥8寸。
11、助力训练模式：气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作,有屈伸、屈曲和伸展3种助力训练方式，意图检测灵敏度有低、中和高多档可调。
12、手控训练模式：配置手控开关，主动触发患侧手功能动作，完成早期任务导向训练。
[bookmark: _GoBack]13、具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛，可以通过设置防痉挛开启或关闭。

