
犬伤冲洗机参数要求
1. [bookmark: _GoBack]清水冲洗功能：使用压力可调的清水冲洗伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。
2. 内置蠕动泵作为清水压力泵：蠕动泵的流量由转速决定，不受出水压力影响。
3. 清水冲洗加热功能：使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。
4. *清洗液冲洗功能：使用清洗液冲洗喷洒伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。
5. 交替冲洗功能：清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。
6. *喷头可调功能：使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。
7. *打印功能：打印创口冲洗记录单，显示冲洗开始和结束时间。可设置医疗机构名称，打印屏条上可显示医疗机构名称。
8. 4寸以上触摸显示屏，可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度；可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间。
9. *手柄上有流量调节按键和暂停冲洗按键。
10. 清水冲洗性能指标
(1) 清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min，流量档位5档。
(2) *清水最大流量时扬程大于1600mm,清水最小流量时,扬程大于100mm。
(3) 清水出水温升大于20℃。
(4) 清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调，调节精度±3 ℃。
11. 清洗液冲洗性能指标
(1) 清洗液流量大于100 ml/min。
(2) *清洗液扬程大于800mm。
12. 设备维护提醒功能：具有“设备维护”功能项，根据维护周期自动提醒维护。
13. 清水与冲洗液共用一个管路，最后一个冲洗周期为清水，自动将管路中残留的液体清空。
14. 设备使用年限≥8年。
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