术中神经刺激监测仪

	一
	技术参数要求

	1
	在手术过程中定位和识别颅脑和周围运动神经以及混合运动感觉神经电信号，包括脊髓和脊神经根。该系统能提供脑电图（EEG）、肌电图（EMG）、运动诱发电位（MEP）和体感诱发电位（SSEP）等监测

	2
	设备通道数：具备≥32通道

	★3
	前置放大器采用与数模转换模块为集成一体的设计，在盒内可完成信号探测和放大以及模数转换和数字信号预处理。

	★4
	放大器上每个电极输入孔都提供独立的检测指示灯，确保每个输入端的信号正常输入

	5
	采样率≥20KHz/通道

	6
	A/D转换≥16bit

	7
	噪声水平：≤2.0 μV p-p（1-200Hz）

	8
	输入阻抗：≥ 1000MΩ   

	★9
	 共模抑制比≥110dB      

	10
	恒流刺激器模式≥3

	11
	电刺激器输出通道数量≥8

	12
	恒压刺激器/刺激模式：恒压刺激器≥3，刺激模式≥2

	13
	恒流刺激范围：0-100mA  

	14
	恒压经颅电刺激器：0-1000V,单一脉冲刺激、脉冲串刺激，双脉冲串刺激模式    

	15
	恒压刺激器刺激脉宽：30-500uS   

	16
	声音刺激频率：1 - 8 KHz     

	17
	声音刺激范围(0-130 dB SPL)   

	★18
	视觉刺激器：左，右或双侧视觉刺激；单一脉冲或脉冲串；波长：白光；闪光持续时间：1-10ms    

	19
	视觉刺激器：刺激可选左眼，右眼或双眼

	20
	监测项目：脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等

	21
	报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件    

	22
	视频功能：可将手术室的各种视频图像导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储

	★23
	中文软件：软件具备中文操作界面，医疗器械注册证载明的正式中文版，运行稳定       

	24
	具备视频输入

	★25
	放大器及刺激器接口为国际通用电极接口，可直接连接通用电极耗材，无需任何转接器，无需专机专用耗材

	26
	国内有生产厂家自建维修站点，提供产品维修服务


